遵义市中医院

关于血流储备分数测量设备采购公开询价的公告

遵义市中医院新蒲院区心病科为了开展工作需要，现对心病科相关设备进行公开询价（询价截止时间2022年8月7日）。名称：血流储备分数测量设备。欢迎具备相关条件的公司及厂商参与报名，请将报价资料以电子形式发送到3313246708@qq.com邮箱（报名内容：公司名称、资质、名称、报价及联系方式加盖鲜章），询价期间不接受面谈，我院将择优议价。

附件：血流储备分数测量设备技术参数表

遵义市中医院

2022年8月4日

附件：   血流储备分数测量设备技术参数表

| 序号 | 项目 | 具体参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 型号规格 | C152301 |
| 2 | 工作条件 | a）环境温度：15 ℃～35 ℃； b）相对湿度：30 %RH～75 %RH（无冷凝）； c）大气压力：700 hPa～1060 hPa； d）工作电源：a.c.220 V，频率：50 Hz |
| 3 | 操作方式 | 12.1寸全触摸屏，红外遥控器 |
| 4 | 压力测量范围 | -30 mmHg ~ +300 mmHg |
| 5 | 准确度 | 与压力微导管配合使用： ±1 mmHg+读数的±1% （压力范围：-30 mmHg ~ +50 mmHg） 读数的±3%（压力范围：+50 mmHg ~ +300 mmHg） |
| 6 | 频率反应： | 0~25Hz |
| 7 | 显示功能 | Pa血压输出（收缩压、舒张压、平均压），Pd血压输出（收缩压、舒张压、平均压）、FFR测量值、校零功能、压力均衡（Equalize），患者管理功能，患者档案管理、测量数据回放、设置页面 |
| 8 | 接口要求 | USB接口（USB2.0， A型母座） VGA接口（使用标准的VGA线连接VGA显示器） PressureCath IN（仅可与压力微导管连接, GB 9706.1-2007 隔离接口） AO IN（GB 9706.1-2007隔离接口） PressureCath OUT（GB 9706.1-2007隔离接口） AO OUT（GB 9706.1-2007隔离接口） |
| 9 | 安装方式 | 推车可移动式 |
| 10 | 体积 | 尺寸(长*宽*高）：337*245*108 mm |
| 11 | 重量 | 4.8KG |
| 12 | 防电击分类 | 防电击类型：I类设备 防电击程度：防除颤CF型应用部分 |
| 13 | 工作方式 | 连续运行 |
| 14 | 存储容量 | ＞1000条测量记录 |
| 15 | 其他功能 | 一键截屏，U盘快速导出测量数据，多点Marker，异常掉电5分钟测量参数恢复 |
| 16 | 符合标准 | GB 9706.1-2007、YY 0505-2012、GB /T 14710-2009、YY 0783-2010 |
| 17 | 其他 | 兼容快速交换压力微导管 |
| 合计 | 元 |