1、设备用途:配合相关药物，用于糖尿病的辅助治疗。

2、工作条件:

环境温度范围:10℃~40℃;

相对湿度范围:30%~75%;

大气压力范围:700hPa~1060hPa;

电源:AC220V士22V，频率:50Hz士1Hz。

3、输入功率:250VA

4、配置5个探头，探头 AX1、探头 Bx1、探头 Cx1、探头 Dx2。

探头含有永磁型磁体和电磁型磁体。

- A/d

- 磁场类型:交变磁场

频率:50Hz士1Hz

电压峰值:11V士2V-42V士3V

(2)B型、C型探头

磁场类型:恒定磁场

电压峰值:10V士2V-39V士3V

5、电磁磁场强度:

探头 A:5~16mT;

探头B:14~28mT;

探头C:10~36mT;

探头 D:7~25mT。

- 磁场强度安全范围:环境中距磁体20cm 以外，磁场强度<0.5mT.*

7、探头温度:4档可调，1档:39℃;2档:42℃;3档:45℃;4档:48℃。

8、需双重温控保护装置，若有效加热区内最高温持续升高至60℃以

上，设备将会自动断开输出并有声音提示报警。

9、振动激励信号:

幅度:12V;

波形:方波;

频率:10kHz;

振动强度:1-9档可调;

档位不同方波的占空比不同。

10、显示与操作控制

1大屏幕液晶屏显示，按键操作

2具有时间、振动强度、温度档位显示、设定与调节功能

3治疗时间:默认治疗时间为30分钟，调节范围为1min~99min,步进 5min

4振动强度:默认振动强度为0档，调节范围0~9档

5温度档位:默认治疗温度档位为1档，调节范围1~4档

6具有状态提示、操作提示音及治疗结束提示音

7具有治疗探头脱落语音报警提示功能