吸脂器参考参数

1、极限负压值:≥0.095MPa(95KPa)

2、瞬时抽气速率:>80L/min(泵口抽气速率>125L/min)

3、负压调节范围:0.06MPa至极限负压0.095MPa的范围内任意调节

4、蠕动泵极限流量:≥250mL/min(最大999mL/min，可无级变速)

5、工作噪音:≤65db(A)

6、外壳温升:≤20℃

7、设备的额定电压和频率:AC220V±10%;50Hz±1Hz

8、输入功率:1200VA

9、防电击类型分类:I类

10、防电击的程度分类:B型。

11、运行方式:间歇加载的连续运行。

12、收集容器容量约2000mlX2

空气压力波治疗仪参考参数

1、工作环境：

环境温度5℃～40℃； 相对湿度≤80%；大气压范围860hPa～1060hPa；电源AC 220V±22V 50Hz±1Hz；预热时间2min；输入功率150VA；

2、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过一个键的旋转按压实现；

3、便携台式机，小巧便携；

4、可连续工作8小时以上；

5、工作噪声：正常工作时噪声应≤65dB(A)；

6、治疗时间：1～99min可调，调节步长为1min，定时误差≤±2%，最大≤±1min；

7、空气波+生物波“两功合一”；

8、标配4腔充气，可选配转接口扩展为8腔；

9、空气波充气模式：5种充气模式；

10、空气波压力范围：5kPa～25kPa可调，调节步长1kPa；

11、配备紧急制动按钮，可随时中止治疗程序，保证患者治疗安全无隐患；

12、空气波具有四重自动泄压功能，保护患者使用安全；

13、电疗输出频率800Hz±10%；

14、生物波治疗4种治疗模式：模式1：无序波、模式2：菱形波、模式3：矩形波、模式4：钟形波；

15、生物波有1～4四种模式可选；

16、电疗最大输出幅度有效值≤25V；

17、电疗频率 1～99 级可调，电疗强度 1～99 级可调，比率 1～99 级可调，步长：1 级；输出无直流分量；

18、电疗脉冲宽度：0.6ms±10%；