设备参数

一、智能中医四诊仪（舌面脉信息采集体质辨识系统） 数量：2台

（一）、设备安全性要求

1、投标产品须具备面色、舌象、脉象及问诊等中医数据信息采集分析功能的设备，所提供的产品功能须提供医疗器械注册证；

2、设备须通过电磁兼容（EMC）安全强制标准检验；

（二）、设备技术性能要求

# 1、设备具备望诊采集箱，需符合人体工程学的采集口，贴合面部，防止外部光线透进，望诊采集箱与患者接触部分需可拆卸消毒，具有可拆卸的独立防尘盖； 须提供组件样品或清晰拆卸图片，并提供国家药监局认定机构出具的检测报告证明。

# 2、设备望诊采集箱具备可拆卸的唾液接盘，便于清洁；须提供组件样品或清晰拆卸图片。

# 3、为保证望诊采集时密闭性，且适应不同大小脸型，望诊采集箱下颌托可上下调节，下颌托可拆卸；须提供组件样品或清晰拆卸图片，并提供国家药监局认定机构出具的检测报告证明。

# 4、舌面象采集窗口光源显色指数：Ra≥90；

# 5、舌面象采集窗口光源色温：4500K≤Tc≤6500K；

# 6、舌面象采集窗口照度值3000±10%Lux，须提供国家药监部门认定的检测机构出具检测报告；

# 7、拍摄标准24色色卡，拍摄后文件中对应的LAB 值，与标准的LAB值进行比较，其误差应≤10，须提供国家药监部门认定的检测机构出具检测报告；

# 8、图像采集装置有效像素≥1500万像素；

# 9、相对畸变：不超过±5%

# 10、设备具有独立电源隔离装置；

# 11、舌、面信息采集时，图像采集装置角度可根据面象采集、舌象采集项目改变自动调整角度，须提供国家药监部门认定的检测机构出具的检测报告；

# 12、具有面色及舌象采集功能，以医疗器械注册证使用范围为依据；

# 13、输出报告含有面色结果，须提供国家药监部门认定的检测机构出具检测报告；

# 14、可自动分析面色特征，面色分析须不低于11种结果；

# 15、可自动分析面色局部特征，局部特征分析须不低于2种结果；

# 16、可自动分析面部光泽特征，面部光泽分析须不低于2种结果；

# 17、可自动分析唇色特征，唇色分析须不低于3种结果；

# 18、输出报告含有舌象结果，须提供国家药监部门认定的检测机构出具检测报告；

# 19、可自动分析舌色特征，舌色分析须不低于7种结果；

# 20、可自动分析苔色特征，苔色分析须不低于3种结果；

# 21、可自动分析苔质特征，苔质分析须不低于6种结果；

# 22、可自动分析舌形特征，舌形分析须不低于4种结果；

# 23、具有独立的脉搏定位组件：脉搏采集组件与腕部固定架（脉搏定位组件）应能方便连接与脱卸，须提供相关证明文件；

# 24、脉象采集传感器触力面直径范围：3mm＜φ＜7mm；

# 25、脉象采集传感器灵敏度：≥2.0mv/g FSO，须提供国家药监局认定的检测机构出具检测报告；

# 26、采用自动电机加压方式，自动寻找并确定最佳取脉压力。按照设定的分段加压值，自动进行分段加压，并确定最佳取脉压力；

# 27、具有脉象采集功能；

# 28、输出报告含有脉象结果，须提供国家药监部门认定的检测机构出具检测报告；

# 29、须可自动分析脉象各项定量指标，提供中医脉象图及相关测量参数，输出量化参数不低于20种；

# 30、体质辨识功能须在注册证中明确注明；

# （三）、软件功能性要求

1、中医四诊合参体质辨识功能

1）根据中医舌象、面象、脉象及问诊等客观四诊化信息，自动识别出不低于12种体质辨识及20余种中医脏腑辨证分型；并可提供对应脏腑辨证的养生方案及中医药适宜技术方案；

2）须提供对应功能的软件著作权证书；

2、中医体质辨识功能

须符合中华中医药学会 ZYYXH/T157-2009 《中医体质分类与判定》标准，可输出9 种基本体质以及百余种复合体质；

3、老年人体质辨识功能

须符合中医药健康管理服务技术规范-老年人中医药健康管理服务的要求；

4、中医儿童体质辨识功能

1）能够根据填写的问卷量表智能分析0-6周岁儿童体质偏颇情况，量化显示儿童体质偏颇情况；

2）可根据儿童体质辨识结果，提供个性化的健康指导方案，须提供对应功能的软件著作权证书；

5、女性备孕健康测评：

1）在中医理论指导下，采用人机交互原理，采集被测者体征信息，系统可智能分析出健康状态；

2）个体化养生方案须具有体质特征描述、对应季节的养生要则、饮食调养、经穴调养等内容。

6、女性孕期健康测评：

1）在中医理论指导下，采用人机交互原理，采集被测者体征信息，系统可智能分析出健康状态；

2）采集的症状信息不低于20类、 108个症状；

3）须能够综合孕期舌象、脉象、问诊等健康信息进行健康状态辨识，自动分析孕期13类证型，证型须给出直观量化的评估结果，便于轻重判读及前后对比分析；

4）输出的健康状态辨识结果，须采用证型集群方式，从脏腑健康状态集群以及影响因子集群两个方面进行综合评估辨识；须提供输出报告为证明文件。

7、女性产后健康测评

1）须具有符合女性生理特征中医健康状态辨识功能，可提供产后的健康状态辨识；

2）通过女性健康状态辨识，可提供符合其生理特征及辨识结果的中医养生指导

8、女性围绝经期健康测评

1）须具有符合女性生理特征中医健康状态辨识功能，可提供围绝经期的健康状态辨识；

2）通过女性健康状态辨识，可提供符合其生理特征及辨识结果的中医养生指导；

9、中医五态人格测评系统

1）提供中医五态性格心理测评分析，可智能自动分析出人格特征，根据人格特征的类型，系统自动给出音乐、行为等养生干预方案；

2）五态人格系统必须具有国家版权局出具的计算机软件著作权证书；

10、老年人高血压病辅助辨证功能

1）须根据中医客观化信息，结合患者主诉等症状，进行老年人高血压病辅助辨证，并可自动分析输出高血压慢病中医辨证结果及输出对应养生干预方案；

2）须提供对应功能的软件著作权证书；

11、糖尿病辅助辨证功能

1）须根据中医客观化信息，结合患者主诉等症状，进行糖尿病辅助辨证，并可自动分析输出糖尿病慢病中医辨证结果；

2）根据中医辨证结果，须提供糖尿病慢病的健康指导方案，须提供对应功能的软件著作权；

12、中医养生方案库以及中医适宜技术干预方案库

1）所提供的个体化辨体施养方案，包含四季食疗养生、足浴保健等内容，为被测试者提供个体化的健康养生指导建议；

2）可根据中医四诊信息及中医辨证结果，提供个性化中医适宜技术干预方案，应包括：熏蒸、针灸、耳穴、刮痧、拔罐等中医适宜技术；

13、产品功能应具备老年抑郁程度分析功能，提供软件截图；

14、设备支持移动端问诊信息采集与检测结果报告在线查看等互动功能；

15、开放数据接口，支持与医院系统对接；

- 二、中医经络检测仪 数量：2台

# 1、核心技术参数

# 1.1穴位生物电阻采集范围需覆盖 10Ω～2MΩ（10Ω~2000KΩ）范围；

# 1.2检测精度: 经络值误差≤万分之一；

# 1.3重复性: 重复测量误差≤万分之一；

# 1.4符合性误差要求≤万分之一。

# 2、软件功能

# 2.1穴位生物电取值：对上肢腕关节和下肢踝关节附近12经脉固定穴位进行生物电阻值检测。

# 2.2数据传输：开放数据协议端口，可将取到的穴位点生物电值组合规律上传至数据库进行分析比对，按统计学原理返回穴位点经络值。

# 2.3报告生成：可根据数据库返回经络值依据组合规则生成报告。报告内容包含：早期疾病风险及八大系统风险提示功能,

# 2.4检测结果可直观量化显示经络及对应脏腑的“虚实盛衰、气血盈亏、人体系统平衡状态” 可自动提供个性化诊疗方案，调理方案。

# 2.5整体判读：需包含：经络能量指标、新陈代谢指标、精神状态指数（情志状态）、筋骨气血指数、甲状腺指数、自律神经指数（压力指数与抗压能力）等。

# 2.6机能报告：可准确反映受测者各大系统功能状态：呼吸系统、消化系统、心脏血管系统、内分泌系统、肝功能、肾功能、免疫系统、抗氧化指数。

# 2.7经络值：可以数值的形式反映12经络的虚实状况，可生成对应症状，每条经络有经络值数值标准，具备经络脏腑病位关联分析功能，具备子午流注对应经脉提示功能；

# 2.8气血诊断：以五行气血图反映五行气血状况。

# 2.9阴阳诊断：以阴阳分析图，反映12经脉阴阳状况。

# 2.10中医辩证论治及疗效评估检测功能（趋势发展分析）：可任意选择两个时间段的检测报告进行同屏对照分析。

# 2.11一般分析：生成对应症状及12经脉虚实状况；可提供健康报告，具有自定义修改功能（医生可以根据诊断类型提前进行诊疗方案的录入和修改，根据系统诊断的结果自动调用预设的的规则）。

# 2.12其他要求：可自动提供“未病预警提示、中医健康管理方案”包含：对应脚底按摩（足疗按摩建议）、针灸（针灸穴位建议）、经络按摩建议、情绪精油（芳香疗法建议）等。

# 2.13检测方式及诊断结果应符合T/CACM 1089-2018标准。

- 三、激光穴位治疗仪 数量：1台

# 1.使用电源：电压AC220V±22V、50Hz±1Hz；

# 2.激光源：半导体激光；

# 3.激光波长：630～780nm；

# 4.激光输出频率：2Hz、10Hz、25Hz、50Hz、100Hz；

# 5.激光输出功率：≤5mW；

# 6.定时时间：15～45分钟；

# 7.显示：触摸式液晶显示屏，全中文菜单；

# 8.输出通道数：12路输出，每4路1组，可单独操控，可同时治疗多人；

# 9.配有激光体表探头，用于激光无痛针灸和穴位照射治疗；

# 10.配有激光笔形探头，可用于口腔、耳道等较深的腔道；

# 11.配有激光鼻腔探头，用于鼻腔照射；

# 12.配有激光耳夹，用于激光耳穴治疗；

# 13.样式：立式；

- 四、智能泥疗治疗仪 数量：1台

# 1、仪器组成：融泥箱、全自动放泥蜡系统、搅拌系统、泥饼蜡饼制作箱等部分组成；

# 2、全 自 动：自动开关机、融化、搅拌、过滤、自动制作泥饼，无需人工接、放泥；

# 3、智能显示：智能液晶触摸屏显示，仪器工作状态全程实时显示；

# 4、电源:  AC 220V±10%     50Hz；

# 5、融泥（蜡）箱：

# 5.1功率1100W、容积大于或等于50升；

# 5.2温度范围：30℃-138℃，可一键高温消毒；

# 5.3圆形内胆，选用高标铝质或不锈钢材料打造；

# 5.4设有自动出泥装置、一键搅拌装置（间歇、持续搅拌模式可选），搅拌器有电机

# 安全开关防止电流过载，通过搅拌能让融化的泥受热均匀，保证泥蜡饼的质量；

# 5.5 通过微电脑控制，液晶触摸屏智能一键，全自动放泥到制作箱内每个盘子。

# 6、泥蜡饼制作箱：

# 6.1功率1200W、容积大于或等于120升；

# 6.2温度范围：30℃-98℃，全自动智能温控；

# 6.3可以放入大于或等于10个盘，盘由不锈钢或铝材料制成；

# 6.4与融泥箱、全自动放泥蜡系统、搅拌器联合使用；

# 6.5具有急融急冷及恒温控制装置，有效解决泥蜡饼的过冷和过热的问题；

# 全自动预约凌晨自动放泥到盘中，上班随时取用泥饼进行治疗，无需等待。

# 7、温控精度：±0.1℃；

# 8、智能控制：24小时智能循环控制，时间、温度、工作参数设置记忆保存，无需重复设置；

# 9、消毒方式：紫外线及高温双重消毒结合，确保有效对重复使用泥表面及内部全面消毒；

# 10、智能一键：一键消毒、一键搅拌、一键预约制饼、一键立即制饼、一键急融、一键急冷

# 一键假期设置、一键模式转换、一键开门及照明等超实用性功能快捷键；

# 11、每个泥盘均有单独的出泥（蜡）系统，泥蜡饼制作数量可选，泥蜡盘数量大于或等于10盘；

# 12、泥饼厚度10mm～25mm可选，标准厚度为16±mm，确保临床治疗效果；

# 13、泥饼箱采取特殊风道设计，确保泥饼各点温差不超过±0.5℃，泥饼内部无夹心；

# 14、安全保护：多重安全保护装置，确保使用更安全；

# 15、外形尺寸：小于或等于700mm*730mm*1000mm。

# 16.泥蜡一体机：一台设备可做泥饼，可做蜡饼。

- 五、扶阳罐 数量：2个

# 功能需求：实现 “温通经络、调理气血” 的核心，需满足以下维度协同作用：

# 1.温热疗法功能：支持 宽幅温控，可通过罐底陶瓷传导热能，实现 “温刮、温灸、温推” 三种基础操作，适配不同部位理疗需求。

# 2.红光理疗功能：需稳定输出（630±10）nm 波长红光，该波段可辅助穿透皮肤表层，促进局部血液循环，与温热功能协同增强调理效果，且红光强度需可调节（避免强光刺激）。

# 3.磁场理疗功能：罐底表面具备一定磁场强度，通过磁场作用辅助改善局部代谢，且磁场范围需覆盖罐底接触区域，确保理疗时磁场均匀作用。