第一 颅内多普勒血流检测仪（TCD）

1、主要技术规格及系统参数

1.1、频谱分辨率：128点、256点、512点、1024点；

1.2、取样容积：1-20 mm连续可调；

1.3、探测深度范围:最小工作距离≤15mm，最大工作距离≥140mm；

1.4、增益范围：1～60dB可调；

1.5、动态范围:1-40 dB；

1.6、功率范围:0-100 %,在保持高灵敏度和高穿透力的基础上，功率范围在0-182mw之间；

1.7、角度补偿范围: 0～89°，补偿超声波与血管夹角造成的血流速度降低，真实反映血流流速。

2 、软件功能

2.1 、检查参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、a、SBI（频宽指数）、TI（热指数）；

2.2、异常血流提醒功能，常规检查中参数Vs、Vm、Vd、PI、RI、S/D 通过与内置（专家）各年龄组、两性别的正常参考值比较，超出和低于正常值范围时，软件有颜色提醒功能，方便操作者结合临床能更准确的分析诊断；

2.3、 支持自定义检测血管参数，自定义检测流程；

2.4、配备无线遥控器：可远距离无线操控，同时遥控器具有自定义按键功能；

2.5、离线数据分析功能：可在检查结束后再对数据进行计算、测量、出报告；

2.6、报告单功能：多种模板选择、模板自定义、报告单另存为图片/PDF文件、血管批量导入报告单、词条可编辑导入或导出、快速出报告单（从检查页面直接出报告单）、从病案界面直接出报告单；

2.7、数据管理：数据导入及导出、数据检索、数据分类统计等；

2.8、参数双向自动计算，并支持手动测量保存数据；

2.9 、自动记录（冻结回放）：永不错过理想频谱；

a)冻结后可回放冻结前30秒的谱图 ；

b)冻结后可回放冻结前一整屏的谱图，并可调节深度；

3、探头配置

3.1、探头要求：PW 2M探头1个，CW 4M探头1个

3.2、探头保护功能：探头自动休眠功能，延长探头使用寿命；

附加条件：

1、生产厂家在贵州设有常驻售后服务办事处

2、免费提供操作和维修培训，终身免费提供软件升级

第二 外周血管检测仪技术参数

1、主要技术规格

1.1 主要检测参数

踝臂指数（ABI）、趾臂指数（TBI）、臂踝指数（BAI）、脉搏波传导速度（PWV）、收缩压（SBP）、舒张压（DBP）、平均压（MBP）、脉压（PP）、脉率（PR）、收缩期流速（Vs）、平均流速（Vm）、舒张期流速（Vd）、阻力指数（RI）、搏动指数（PI）、收缩期/舒张期速度比值（S/D）、心率（HR）等。

1.2 多普勒

1.2.1探头频率： 8MHz；

1.2.2流速测量范围：10cm/s～400cm/s；

1.2.3流速测量误差：最大误差不得超过±20%。

1.3脉率

1.3.1脉率测量范围：25bpm～250bpm；

1.3.2脉率测量精度：±2bpm；

1.3.3脉率分辨率：1bpm。

1.4无创血压性能

1.4.1量程：0mmHg ～ 300mmHg；

1.4.2分辨率：1mmHg；

1.4.3压力传感器准确性：最大误差±3mmHg。

1.5 主机重量: ≤ 4.8kg；

1.6 主机尺寸: ≤ 365 mm × 175 mm × 300 mm。

2、产品功能

2.1检测项目：

踝臂指数（ABI）检测、趾臂指数（TBI）检测、PWV检测、微循环检测、运动负荷试验检测、上下肢动脉节段压检测、下肢静脉检测、冷激发试验、反应性充血试验、胸廓出口综合征、腘动脉压迫综合征等。

2.2三种血压检测方式： 多普勒法测血压、示波法测血压、PPG法测血压。

2.2.1多普勒测血压：

（1）全自动充放气；

（2）血压值自动计算；

（3）血压值手动标记功能；

2.2.2 PPG测血压：

（1）全自动充放气；

（2）血压值自动计算；

（3）PPG通道数：≥6个；

（4）光电容积脉搏波探头：2个；

2.2.3示波法测血压

（1）气路通道数：4个；

（2）全自动充放气；

2.3操作方式：全触摸屏操控，同时支持无线控器操作；

2.4 数据联网功能： 支持有线、WIFI、4G（选配）等多联网方式，检测数据无缝传输至医院系统；

2.5 病案管理功能：可对病例进行搜索、统计、排序、编辑等一系列操作管理；

2.6自定义报告单模板功能：

多种报告单模板选择，可根据临床检测需求选择性显示ABI、BAI、TBI、PWV、脉搏波形、心率、血压（收缩压、舒张压、平均压、脉压差）等参数；

2.7支持手动测量标记检测结果，让检测更精准；

2.8 即时打印功能：无需通过PC机，可以直接连接打印机，输出报告；

2.9数据管理：可外接超声波身高体重测量仪、全自动电子血压计、超声骨密度仪、人体成分分析仪、肺功能仪等检测设备，接收其检测结果，对用户健康指标进行综合管理；

2.10量表评估（心脑血管疾病风险评估的评估量表）：改良的弗明汉卒中量表、CHADS2 量表、CHA2DS2-VASc 量表、Essen 量表、SPI-II 量表、ABCD 评分系统量表，为心脑血管疾病风险评估提供辅助支持。

3、售后服务

3.1提供用户操作手册和维修手册

3.2 24小时快速反应，本省有售后服务办事处

3.3免费提供操作和维修培训

3.4终身免费提供软件升级服务