第一 动态心电记录仪技术参数，数量：6台

- 硬件技术参数：

- 1、导联方式：标准3导联/12导联可切换。

- 2、使用7号电池供电，且单节7号碱性电池可支持12导联连续记录至少72小时，3导联联系记录至少7天。

- 3、共模抑制比≥120dB。

- 4、采样分辨率16位，开启起搏检测原始采样频率最高达到10000Hz。

- 5、可识别1~200 mV，0.1~2 ms起搏脉冲。

- 6、存储类型为SD存储卡，可兼容2~32GB容量记录卡。

- 7、记录盒配备LCD液晶屏，可以实时观察任意导联心电波形；。

- 8、记录盒配备两个指示灯，可以指示导联连接状态、电池电量及记录盒工作状态。

- 9、记录盒配备蜂鸣器，可以提供声音提示。

- 10、内置USB读卡器，可通过USB数据线直接读取心电数据。

- 11、内置实时时钟，记录起止时间更加准确。

- 12、记录盒仅有两功能键，避免患者误操作。

- 13、导联连接正常时，记录盒可自动开始记录。

- 14、注册使用年限10年，且软件终身免费升级。

- 软件技术要求：

1、动态心电图分析系统具有下列认证文件：

（1）欧盟CE认证

（2）QRS自动分析准确性通过美国MIT-BIN等权威数据库测试，高达99.9%

- （3）房颤自动分析准确性通过美国MIT-BIN等权威数据库测试,准备率高达98%

- 2、1个标准24小时的记录，可在10秒内下载完毕。

- 系统同步分析一条记录时，自动分析时间小于10秒。

- 具有精确的智能化算法，可根据数据特征自动调整分析策略，无需手动调整不应期时间，QRS波宽度，灵敏度，主分析导联等分析参数，即可获得准确的分析结果，实现房早、室早等心率失常的智能化分析。

- 具有全程自动跟踪编辑功能（自动修正伪差心搏后房早、自动移除房颤事件中房早、自动调整最快最慢心率位置）。

- 模板分析：包括正常、房早、室早、起搏、伪差、疑问心搏模板，模板数目自适应，根据实际波形逐波生成，修改模板方便快捷，可反复修改、单波修改、多波批量修改功能，模板内有同屏心搏叠加图。

- 具有心搏模板叠加功能以及叠加后的编辑修改功能，通过模板内心搏叠加，可将形态不同的心搏进行快速区分、抽离、编辑、保存、打印。

- 房颤、房扑全自动分析：具有全程心电数据的RR间期时间散点图技术，一键自动分析房颤房扑，可准确定位房颤发生时间、持续时间和房颤段平均心率，房颤事件列表显示； 支持房颤、房扑按心搏类型重建功能。

- 提供同屏显示24小时、一小时时间散点图、以及对应的心电图条图、逐步定位具体心搏，列出具体房颤、房扑事件发生时间，时长等准确信息。

- 具有1小时Poincare散点图技术及24小时Poincare散点图。支持散点图增强分析工具:可选择任意时间长度的数据作散点图分析,支持逆向散点图选择心搏功能,可显示常规/修正散点图,可按照心搏类型过滤散点图心搏,提供散点图斜率和距离测量工具,提供散点图截图工具。

- 具备3导/12导同步ST段动态扫描分析功能，自动生成ST段事件统计。统计信息包括发生时间、时长、压低幅值、心肌缺血总负荷等参数。支持自定义T波幅值扫描功能。

- 直方图分析: 包括R-R间期、N-N间期、N-V间期、N-S间期、N-J间期、R-S间期、S-S间期、S-N间期、S-R间期、R-V间期、V-V间期、V-N间期、V-R间期、起搏到起搏、起搏到原发、原发到起搏、RR间期比、心率直方图等在内的多种直方图。

- 可在直方图上批量编辑心搏、插入心搏，如房早未下传等,支持自动插入心搏和指定位置插入心搏功能。

- 自动挑选最快最慢心律，并自动插入图条，无需人工手动存图。

- 能够准确快速判断最快最慢心率，可以即时找到准确真实的最快最慢心率，并且支持即时打印。

- 具有起搏器分析功能，有单独的起搏心搏模板。可以查看每个通道的起搏器信号。可打印独立的起搏分析报告。

- 独立的起搏器自动分析工具，并以直方图加条图的方式显示，自动区分包括房性单腔、室性单腔、双腔、未分类等起搏钉类型，可手动标记感知过度、感知失败。

- 心律失常事件列表：室早时间、房早事件、停搏事件、心率异常事件、ST段事件单独列表，可根据心律失常发生时间、模板编号、事件类型对事件进行排序。

- 心律失常事件直方图：根据心律失常次起数描绘直方图，方便快速准确定位严重心律失常。如，单发室早次数统计直方图等。

- 心率变异性(HRV)分析：HRV频域、时域自动分析，可对全程、夜间及每小时的心搏进行HRV时域分析，并可自定义时间段进行分析。

- 可选配心率震荡（HRT），T波电交替（TWA），心电向量图（VCG），心室晚电位（VLP），睡眠窒息（SAP），QT间期（QTd）等自动分析功能。

- 全览图批量编辑：可以大面积选择任意长度心搏，标记为伪差或者添加房颤事件、用户自定义事件。j222

- 报告预览功能：可自动生成综述结论，结论术语有标准模板也可由用户自定义。报告预览中已存图条可再编辑。

- 具备全自动添加最快心律、最慢心律、单发室早、单发房早等图条功能，即：无需任何按钮，在数据分析完毕时即存好条图。

- 报告自定义功能:可自定义报告打印项目、页边距、字体、行距、图条打印通道和长度等信息，支持单通道长时间打印。

- 电子尺工具:测量尺可测量心电信号的间期和幅值,平行尺可代替分规功能。

- ECG滤波功能:提供工频滤波/实时基线滤波/实时肌电滤波功能,提高心电信号质量。

- 数据库管理功能：可根据病人姓名、ID号、性别、记录时间、分析医生、诊断信息对记录进行查找和浏览，数据库中显示字段可自定义；病人记录可以进行备份、导入和删除操作。

- 提供用户事件工具,方便用户查看已选图条的时间位置,以便选择时间段再添加图条。

- 可运用鼠标滚轮，全程查看任意导联或任意组合导联的心电图条

- 打印报告支持丰富的自定义参数，不同病例可选择不同打印报告页，支持报告页顺序调整和自定义定制首页报告模板功能。

- 房早模板内的片段缩略图，可设置多种长度，从显示一个心搏到显示前后多个心搏。并可来回切换，便于医生观察和诊断。

- 危急值预警功能:可根据需求设置危急值检测阈值参数,支持采集数据完成后自动提示 危急值信息并使用特殊醒目的颜色标记符合危急值条件的病例。

- 支持安全读卡器功能:可使用定制的安全读卡器采集记录卡数据,以避免因使用普通读卡器导致的病毒感染和SD卡损坏等问题,可在禁用U盘读写的计算机上使用,安全读卡器可在60s内完成24小时12导联记录卡的读取。

- 房早未下传次数统计功能:可独立统计房早未下传发生的次数,而且不影响长间歇或停搏的统计。

- 增强的报告结论模板工具:可根据用户需求定制不同的个性化的报告结论模板,可自动提取当前病例数百项统计结果信息自动生成报告结论,结论模板支持参数替换和逻辑判断功能。

- 支持超快心率检测>400，可检测超过400的心率。

- 软件可支持科研需求,可导出病例原始心搏分析结果为Excel表格文件,支持病例心电数据导出为EDF格式

附加条件：

1.24小时快速反应，本省有售后服务办事处

2.免费提供操作和维修培训

3.终身免费提供软件升级服务

第二 动态血压监护仪技术参数 数量：6台

- 主要技术参数及说明：

- 测量范围：收缩压50-295mmHg   舒张压20-245mmHg；

- 2、测量精度：+ 3mmHg

3、充气压力：0-299mmHg

4、脉率：30-240 bpm

5、记录容量：400条

6、测量方法：示波法，线性放气

7、测量模式：定时模式/自动模式/睡眠模式/自定义模式

8、测量间隔：可选5/10/15/20/30/45/60/90/120分钟和自定义十种；

9、血压记录仪示值重复性：≦1.5mmHg；

10、电池：两节AA（5号）碱性电池，支持至少200次测量

11、PC接口：红外/蓝牙/USB

12、尺寸：≤113×75×26 mm  重量：≤180克（不含电池）

13、内置双处理器并行监控，保证测量安全；

14、内置USB通讯接口，无需驱动即可快速连接至PC；

15、自适应充气技术，能根据患者实际血压自动调节充气压力；

16、自适应放气技术，测量过程中自动调整放气速率，保持匀速、快速放气；

17、支持24小时后自动结束测量功能；

18、支持恢复上次数据功能，可恢复误初始化操作删除的数据；

19、支持黑盒模式，医生背包测量完成后，记录盒无法按键测量且不显示血压读数，避免病人误操作；

20、未初始化提醒功能，医生手动测量时，若记录盒已有数据，且上次测量时间超过30分钟时，提示医生未初始化，避免病人数据混淆；

21、提供体位信息，包括站立、平躺等；

22、提供血压测量脉搏波波形显示及打印功能，辅助医生进行二次诊断；

23、智能识别病人脉搏波测量状态，包括静止、心律失常、轻/中/重度运动等；

24、提供多种图表辅助分析工具，包括趋势图、相关图、饼图、直方图、昼夜规律图、比较图等；

25、提供血压变异系数、夜间血压下降比、血压负荷、晨峰血压、清晨血压、平滑指数、平均真实变异性ARV、加权标准差wSD等分析指标；

26、提供自动分析结论功能，包括白大衣性高血压、隐匿性高血压、血压负荷、昼夜节律、动态动脉硬化指数等；

27、支持现有网络信息平台，实现网络分析共享功能；

28、可自定义首页模板报告；

29、支持双臂血压分析；

30、可自定义分析结论格式，可根据医院诊断结论标准及格式进行定制；

31、支持待检列表功能，记录设备是否已初始化/读取等状态；

32、提供报告审核功能，包括佩戴医生、分析医生、审核医生、签发医生等审核流程；

33、支持PDF报告打印，彩色打印等功能；

34、支持EXCEL导出血压清单功能；

35、支持记录列表导出功能，方便科室统计工作绩效；

36、通过欧洲高血压协会（ESH）认证，通过ANSI/AAMI SP10:2002标准临床试验认证；

37、入选《2020中国动态血压监测指南》专业学会STRIDE BP(www.stridebp.org)优先推荐的动态血压计型号。

38、防水等级：IP22。

附加条件：

1.24小时快速反应，本省有售后服务办事处

2.免费提供操作和维修培训

3.终身免费提供软件升级服务