- A.高压氧呼吸机参数（数量1台）

- 一、基本参数

- 1、电源外置在氧舱外，可连续使用≥12小时。电压14.8V（电池终身免费维护、更换）

2、显示屏：5.6英寸TFT彩色液晶屏

3、图形显示波形：压力-时间，流速-时间，容量-时间

4、环图：压力-容积，流速-容积

5、可随着舱内压力的升高调整相应压力值，使潮气量受压力环境的影响极小（可提供在高压氧舱高压环境下国家级药品监督管理局医疗器械检测中心出具的性能检验报告）

6、配备可移动式轨道，呼吸机可随意挪动

7、用于在高压氧舱内对成人和儿童进行通气辅助及呼吸支持

二、功能要求

1、控制方式：电动电控

2、呼吸模式：A/C，SIMV，SPONT，SIGH，MAN

三、主要设置参数

1、潮气量：0，50～2000 mL

2、呼吸频率：4～80 bpm ；SIMV 呼吸频率：1～40bpm

3、吸呼比：3:1～1:5， SIMV模式的吸气时间：0.2～10s

4、压力触发设置范围：-20cmH2O～0 cmH2O（PEEP以下），流速触发设置范围：1～20 L/min

5、PEEP设置范围：0,5,10,15,20 cmH2O，废氧可排到舱外

6、氧浓度范围：40～100%。

四、主要监测参数

1、吸气潮气量监测范围：0～2500 mL

2、呼气潮气量监测范围：0～2500 mL

3、分钟通气量监测范围：0～20 L/min

4、氧浓度范围：18%～100%

5、呼吸频率范围：0～80 bpm

6、自主呼吸频率	范围：0～30 bpm

7、呼末正压范围：  0～20 cmH2O

8、气道峰压监测范围：0～80 cmH2O

9、气道平均压力	监测范围：0～80 cmH2O

10、系统顺应性：≤4mL/100Pa

五、报警功能

1、潮气量：上限：	60～1450 mL、下限：OFF，50～1440 mL

2、分钟通气量：高：1～20L/min 、低：0～19L/min

3、氧浓度：高：19～100%、低：18～99%

4、气道压力：上限调节范围：1～80 cmH2O、下限调节范围：	0～79 cmH2O

5、呼吸频率：上限调节范围：6～80 bpm、下限调节范围：5～79 bpm

6、持续气道压力高：气道压力连续15 s超出（PEEP+15）cmH2O 时发出报警。

7、窒息报警时间	设定时间为15～60s

8、氧气供压低报警：供氧压力小于0.28 MPa。

9、电池电量低报警：报警后电池供电时间不少于10 min。

10、电池电量耗尽报警：报警后电池供电时间不少于5 min。

11、报警静音计时：≤120 s

12、呼吸机整机噪声：呼吸机工作时的正常噪声≤65dB(A)。

六、具体配置（单台）

1、呼吸机主机	 1台

2、压力和流量采样管	4根	（满足临床每天4人次使用）

3、流量传感器4个	（满足临床每天4人次使用）

4、氧气高压管	1根

5、电源线		1根

6、氧传感器连接线	1根

7、氧传感器	   1个

8、氧传感器座	1个

9、3L手动皮囊	1个

10、成人面罩	    1个

11、1M硅胶管	4根	（满足临床每天4人次使用）

12、呼气阀	    4个（满足临床每天4人次使用）

13、重复式呼吸管路（15cm）1根

14、双表减压器	1个

15、舱内轨道式固定架	1个	（满足大范围位置可随意挪动，方便使用）

- B.高压氧舱专用监护仪参数（数量：2台）

参数：

1、多参数监护仪可随病人进入氧舱，也可用于病房至氧舱的转运途中，电脑和中央监护软件安装于氧舱外操作台，无需氧舱打孔，无需改造现有氧舱结构使用环境，可用于常规环境和高压氧舱内多人同时监护；

2、监测参数：监护仪一机监测心电、血压、呼吸、血氧、脉率、体温6个参数；

3、监护仪显示屏：4.3寸TFT彩色液晶触摸屏，实时查看用户信息、心电波形、呼吸波形、脉搏波形、心率、血压、呼吸率、血氧饱和度、脉率、体温、电量、导联、报警提示、网络指示、时钟等信息，可常亮监护，也可自动屏保，防止误操作功能；

4、数据传输：多参数无线WiFi实时同步传输显示于舱外主屏、舱内病人端，可灵活组网，快速部署勿需改造氧舱环境即可安装，满足高压氧舱内任意位置移动监护的需要；

5、心电参数：

1）具有心电监测功能，可实时监测并显示监测数值及波形；

2）导 联：标配五导联，I、II、III、aVR、aVF、aVL、V；

3）输入阻抗：不低于50MΩ；

4）共模抑制比：不小于110dB；

5）监测范围：30～300次/分，允差：±1次/分。

6、呼吸参数：监测范围：0～150次/分，允差：±2次/分；

7、血压参数：

1）测量模式：手动、自动、连续；

2）监测范围：收缩压：40～270mmHg，舒张压：10～210mmHg，允差：±5mmHg；

3）静态测量范围：0～300mmHg（0.0～40kPa）；

4）具有过压保护、断电保护、充气时间保护功能；

5）支持血压抗干扰补充气和测量失败自动补测功能。

8、血氧参数：显示范围0%～100%；在70%～100%，允差：±2%；

9、脉率参数：通过血氧饱和度可测量脉率，监测范围30～250次/分，允差：3次/分；

10、体温参数：监测范围25～45℃，误差：±0.1℃；

11、报警参数：

1）听觉报警：当各参数进入报警范围时，监护仪会发出间断报警声音，可以通过监护触摸屏上报警声音设置开关停止听觉报警；

2）视觉报警：当各参数进入报警范围时，监护仪对应参数的图标会闪动，直到报警状况消失；

3）其它报警：具有电极、血氧探头指夹脱落、电池电量不足等报警功能。

12、远程呼叫：监护仪终端具有呼叫护士站功能，支持患者手动报警（一键求助），该功能可按临床需求打开/关闭，中央监护界面实时声光提醒、供医生重点关注监护；

13、监护仪可在三倍大气压环境条件下正常运行，提供医疗器械注册证和检测报告；

14、通讯方式：无线WiFi；

15、多参数监护仪适宜于氧舱内使用，注册证中有标明适用范围；

16、多参数监护仪电源：内部电源：DC3.7V；

电池电量：8000mAh可连续实时监护24小时。

中央监护系统

1、支持一屏多窗口同步监测多病人数据，监测床位数可选择，重点病人单窗口重点监护，窗口之间可互换；

2、监护仪和中央监护系统双显示：监测数据通过WIFI实时传输至舱外中央监护系统，舱内陪舱人员可在监护仪上进行观测，舱内外同步开展监测、同步显示、同步报警；

3、监测报警及阈值设置，具有电极、血氧探头指夹脱落、电池电量不足等报警功能，可在监护仪及中央站上以声、光等多种方式展示；

4、具有监测数据存储、统计，监测波形、报警事件、参数趋势图回放功能；

5、病人设备信息管理：病人信息录入、编辑、搜索等功能；

6、支持通过无线网络对监护仪进行远程控制，远程启动监护仪进行无创血压测量；

7、具有AI算法，监测心电数据更精准（提供AI发明专利证书）；

8、支持动态心电/动态血压分析，监测报告生成打印；

9、中央监护系统与多参数监护仪为同一厂家品牌（提供计算机软件著作权证书）。

配置清单

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多参数监护仪终端 | 多参数监护仪 | 台 | 4 |
|  | 血压计袖带 | 套 | 4 |
|  | 血氧探头 | 套 | 4 |
|  | 体表温度探头 | 套 | 4 |
|  | 心电导联线 | 套 | 4 |
|  | 多参数电池 | 块 | 4 |
|  | 便携包 | 个 | 4 |
| 中央监护系统 | 多参数中央监护系统V1.0.V | 套 | 1 |
| 其他 | 说明书 | 本 | 1 |

- C.医用内窥镜图像处理器参数（数量：1台）

一、主机

1、主机外置可插拔的U盘，对电子上消化道插管用内窥镜拍摄的视频和图像进行存储，视频文件格式为AVI，图片文件格式为JPEG；

2、视频输出接口：具有高清画质的HDMI视频输出，可外接高清显示屏同屏显示；航空接口VIDEO IN（模拟信号 Analog Signal）：通过视频连接线可连接电子内窥镜，进行影像信号传输；无线传输:通过无线发射器连接电子内窥镜，进行影像信号传输；

3、色彩分辨能力：能分辨标准色卡至少6种颜色；

4、分辨率：拍照录像文件分辨率为800*800。

5、具有无线视频传输功能；

6、具有患者信息管理功能：可以对患者信息进行编辑，填写患者编号、姓名、性别、年龄并提交，此次拍照和录像文件以患者编号为文件名进行保存。

7、具有手动白平衡调节功能；

8、具有内窥镜LED亮度调节功能，亮度共分为5个等级；

9、具有图像调节功能，可对图像的亮度、对比度、色调、饱和度、红色增益、绿色增益、蓝色增益进行调节；

10、具有拍照和录像的功能，并可以对存储的照片和影像进行回放；

11、具有文件浏览设置功能：可对患者的照片和影像进行存储，并支持查看和回放。

12、内置可充电式锂电子聚合物电池，不可插拔，减少固件损伤, 电池容量≥5600mAH，主机电压DC 6.9-8.4V ；

13、配套一次性使用鼻胃肠管判断置管位置并辅助鼻肠管通过幽门进入空肠。

- D.便携式内镜图文管理工作站（数量：1台）

参数：

一、图文管理软件

1.1.软件支持WinXP、Win7、Win8，Win 10操作系统。

1.2.视频接口支持DVI/HDMI/BNC常规信号。

1.3.实时视频特效。

1.4.图像裁剪，可自定义取图区域，取图形状可选矩形和圆形等。

1.5.对采集图片可以加日期标注。对采集区图像可以设置单列和两列等排列方式。

1.6.软件支持录像。

1.7.数据库存储容量大。

1.8.采集图像存储支持BMP和JPG两种方式。

1.9.多种报告格式可选，并提供打印预览功能。

1.10.填写报告时，对一些常用项目，可以通过下拉的方式选择，对这些项目也可以增加，修改和删除。

1.11.独立的报表设计器，可以利用模板快速设计出各种样式的报表。设计器提供文本，图像，线段等控件。

1.12.保存的报告数据存储在文件报表中，可以对该文件打印预览。同时可以把报告导出为JPG图片，方便查看。

1.13.病历查询，提供多种查询条件，可以查看病人的采集图像和检查结果，导出单个病人检查结果，也可导出病人列表。

1.14.数据库管理功能，可以删除部分或全部病人，可以恢复、备份、压缩数据库。

1.15.图像处理：软件支持定标、长度与面积的测量、滤色与伪彩、局部放大、文字与区域标注等基本图像处理功能。

二、工作站主机

2.1.≥21.5英寸触控显示器。

2.2.Intel I3四核或以上处理器，WIN10或以上版本操作系统。

2.3.≥8G 运行内存，≥256GB硬盘。

2.4.高清视频采集卡：USB专业动态静态高清视频采集卡，可采集DVI、HDMI等视频信号，采集分辨率≥1920*1080。

三、打印机

3.1.4色全染料墨水，高品质照片打印。

3.2.升级差异化卡口设计，有效避免错误注墨。

3.3.海量打印，标准模式下黑白文档打印量6000页，彩色文档打印量7700页。

四、内窥镜台车

4.1.一体式支架，兼容一体机与内镜图像处理器安装。

4.2.层板含4个内镜挂位孔，收纳能力强。

4.3.层板带键盘托设计，增加操作便捷性。

4.4.医用静音万向脚轮，带刹车固定。

五、供电方式

5.1交流电供电：可通过接入DC适配器连接交流电使用，可通过适配器实现24小时连续工作。

六、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一体式主机(含工作站软件) | 1 |
| 2 | USB高清视频采集卡 | 1 |
| 3 | 打印机 | 1 |
| 4 | 移动推车 | 1 |