A.量化脑电监测仪参数（数量1台）

- 系统

- 整套系统需要满足ICU、急诊等复杂的使用环境要求；

- 主机：

(1)  21英寸以上TFT彩色触摸屏一体化平板电脑主机，配移动式支架。

(2)  原生触摸屏(非外挂) ，触摸屏有独立的物理开关按钮。

(3)  i5或同级别CPU，硬盘≥2000GB，内存≥8G，Windows操作系统。

(4) 平板电脑主机独立通过医疗级别电气认证-《医用电气设备安全标准》；（需要提供该主机认证证书证明）

- 放大器

(1)  ≥16通道放大器；

(2)  专用独立外接延长头盒，延长头盒可单独接脑电电极使用，延长头盒与放大器之间支持抗干扰有线连接；

(3)  放大器或者延长头盒面板上具有9对带正负极标志(共18孔) 的双极导联物理插口；

(4) 放大器或延长头盒上具有阻抗检测灯直接单独显示，面板上直接显示2KΩ，5KΩ，10KΩ，20KΩ，50KΩ检测灯，以便无需打开软件直接观察；

(5)  放大器上直接具备RJ45接口，无需外接转换器可通过以太网线与电脑主机直接相连，也可通过内网的网络交换机进行连接，同时支持热拨插；

(6)  脑电图(EEG)  的放大器或者延长头盒具有至少2个独立专用的参考通道(REF) 插口，不占用脑电通道插口；

(7)  A/D转换：16Bit；

(8)  幅频特性：0.08-500Hz；

(9)  峰峰值(P-P) 噪声：≤1.5μV；

(10) 脑电图(EEG)的输入阻抗>100MΩ；

(11) 脑电图(EEG)的共模抑制比(CMRR)  >115dB；

(12) 脑电图(EEG)的采样率最高到2000Hz，在系统可选: 50，125，250，500，1000，2000HZ；(需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告)

(13) 脑电图(EEG)的低频滤波，0-5Hz，可设置:Off，0.01，0.016，0.160，0.3，0.5，1.00，1.600，2.00，3.00，5.00Hz低通截止频率；

(14) 脑电图(EEG)的高频滤波，0-1500Hz，可设置Off，10，15，30，35，40，50，60，70，100，150，200，300，500，1000，1500Hz高通截止频率；

(15) 脑电图(EEG)的显示灵敏度范围，最低1μV/mm，最高500μV/mm。 （需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）

- 软件功能：

(1)  可监测：癫痫发作活动、癫痫持续状态、爆发-抑制、睡眠周期、大脑皮层氧利用(氧代谢)、大脑缺血缺氧监测等；

(2)  报警功能，医生可自行设置各种报警条件，可以进行声音、图示报警；

(3)  自动检测癫痫发作；

(4)  具备振幅整合脑电aEEG，相对频带能量，α变异，光谱熵/频谱熵指数，R-R间期等不少于19种量化趋势图谱；（需提供该功能软件的全屏全界面截图）

(5)  不同趋势图谱及原始脑电能在同一时间轴显示，回放浏览时能仅通过鼠标同时定位在同一秒，包括原始脑电；

(6)  实时记录数据时可同屏显示最新数据又可同时回顾任意时间点数据，无需切换不同窗口。

- 病人资料管理功能参数:

(1)  中文病人资料输入界面及中文输入病人资料；

(2)  中文病人资料管理系统，可将病人的不同时间的所有脑电图资料及报告存储在病人的同一文件夹下，中文病人资料输入界面，输入中文病人资料；

(3)  输入新病人资料后，无需退出病人管理系统直接进入脑功能监护及回顾软件；

- 报告生成系统功能参数:

(1)  中文报告生成系统，有超文本及WORD两种报告格式.

(2)  可任意剪辑波形且可粘贴在中文报告上，与中文报告同页打出。

(3)  中文报告可自动存储在病人资料管理系统内的该病人的文件夹下，与病人其他脑电图原始资料同时存储在同一文件夹下.保证原始资料与报告的归属不会出错。

量化脑电监测仪配置清单

| 序号 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一体化平板计算机系统： | 1套 |
|  | 英特尔酷睿i5或同级别CPU、16G内存； |  |
|  | 2个100M/1000M以太网适配器，2000GB硬盘； |  |
|  | 内置21.5英寸彩色触摸显示屏； |  |
|  | Windows 操作系统。 |  |
| 2 | Nicolet V32放大器(16通道） | 1套 |
| 3 | 头盒 | 1套 |
| 4 | NicoletOne软件，包括以下功能： | 1套 |
| 4.1 | NicVue ：中文病人信息管理系统软件； |  |
| 4.2 | 脑电图采集/回顾功能软件； |  |
| 4.3 | 量化脑电趋势功能： 振幅整合脑电图（aEEG）； 相对频带能力； α变异性软件功能； 光谱熵/频谱熵指数及趋势图曲线软件功能； RR间期。 |  |
| 5 | 台车 | 1套 |
| 6 | 打印机 | 1套 |
| 7 | 用户手册 | 1本 |
| 8 | 启动配件： |  |
| 8.1 | 无创脑电电极（盘状电极） | 2包 |
| 8.2 | 凝胶（磨砂膏） | 2支 |
| 8.3 | 导电膏 | 2罐 |

B.    脑氧饱和度监测仪器参数（数量1台）

参数：

1、具备监测局部组织血氧饱和度（TOI），可反映局部组织的氧供应与消耗动态平衡；

2、TOI测量范围及精度：30%～80%，误差≤±4%；

3、具备显示主机显示通道数2个，1个测试主机，可同时监测2个部位；

4、仪器具有对TOI报警门限、各通道参数坐标轴、阈值（V-T）等参数值的设置功能；

5、仪器屏幕具有窗口冻结功能，满足客户停留屏幕显示内容且测量不中断的需求；

6、具有历史回顾功能，且选择性导出所需的测量数据；

7、备用电源：内置可充电锂离子电池DC11.1V*6800mAh；

8、监测探头部位可设置监测部位为脑部、脸部、手臂、肩部、腹部、腿、脚底等部位；

9、仪器具有单通道停止功能；

10、仪器具有中途增加或减少测量通道功能；

11、具备截图功能；具备录视频功能；

12、探头适用于：成人、儿童、新生儿、早产儿；

13、操作方式：电容触摸屏+快捷键；

14、仪器语言具有中文或者英文输入或显示功能；

C.膈肌起搏器（数量1台）

脉冲频率：可调单频，30-50Hz可选择，步进5Hz, 默认40Hz。

脉冲宽度200us。

起搏次数：5-15次/分钟可选择，默认9次/分钟。

刺激强度：0-30单位（0-27V）可选择，默认0单位。

吸气时间：1-3秒可调，默认标准状态为1.7秒。

治疗时间：5-120min可选择。

脉冲幅度值：在负载阻抗为510Ω时，输出脉冲幅度不大于30V。

开路测量，输出峰值电压必须不超过 500V。

适配器：100-240V～50/60Hz,0.2A-0.18A;功率：20VA。

电源要求： DC 3.8V±10%（专用锂电池）。

波形：双向对称波，可实现能量对冲，减少能量聚集导致的神经损伤风险。

充满电时间≤4小时, 满电后可持续工作≥10小时，且不受限于网电插孔的数量和位置，便于移动和放置。

有电量提示功能。

主机重量≤500g，尺寸≤200mm×100mm×25mm，便于手持操作和便携转移。

理疗电极片的导电阻抗应不大于2000Ω。

工作时间有倒计时功能，每次波形开始输出后开始倒计时；结束治疗时有声音提示和图文提示。

具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能。

开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能。

提供配套设备厂家原厂自产耗材。

可选配电极片固定装置，以缩短电流到达膈神经的距离，实现更好的刺激效果。