一、全自动电子血压计，数量4台

测量性能参数

测量原理：示波法

测量范围：血压量程 0~299mmHg；脉搏数 40~180 次 / 分

测量精度：压力显示精度±3mmHg（±0.4KPa）；脉搏测量精度±2%或±2次/分（取最大者）

适应臂周范围：15~50cm

显示与操作参数

彩色LCD显示屏

操作提示：测量全程语音提示，测量结束播报测量结果；动态画面提示用户采用正确测量姿态

打印功能：热敏式打印机，多种打印模式可选，可打印干扰波形图，测量结果可二维码形式打印

结构与功能参数

臂筒设计：电子肘部位置传感器，可提示手臂放置位置是否正确；自动上下浮动式臂筒，可根据测量者坐姿高度自动上下调节≥10 度

连续测量：可以显示并打印连续 2 次或 3 次的单次测量值及平均值

抗菌设计：外壳采用抗菌树脂，袖带采用抗菌布套

通信功能：同时具备 USB、蓝牙、WIFI、有线 LAN 四种数据输出方式

二、自动身高体重测量仪，数量2台

一、核心测量参数

身高测量：范围 50-220cm，测量方式为超声波 / 红外感应，响应时间≤2s。

体重测量：范围 0-250kg，称重传感器为压力式。

附加测量：体脂率、BMI 自动计算（实时显示，单位 kg/m²）。

- 适配与结构参数

适用人群：儿童（≥3 岁）、成人、老年人，无性别限制。

设备尺寸：底座承重≥500kg。

测量平台：防滑橡胶材质，面积≥30×40cm，边缘高度≥2cm，防止站立打滑。

- 操作与交互参数

控制方式：全自动触发（站立即测），支持手动按键启动，操作响应无延迟。

数据输出：支持打印（热敏纸打印，打印时间≤3 秒）、USB / 蓝牙 / WIFI 数据导出，部分支持对接健康管理系统。

语音播报：测量结果语音播报（音量可调），支持故障提示音，语音清晰可辨。