A.食道调博仪参数及配置，数量1台

主要技术规格及参数：

1、脉宽 10毫秒（ms）

2、电压 5～30V

3、感知灵敏度 ≥1mV

4、S1S1刺激  频率30～1000次/分  S1S1配对间期 60～1999毫秒（ms）

5、S1S1定时时间  1～99秒

6、S1S1定数数量  1～99个

7、起搏刺激  72次/分

8、扫描步长  任意值

9、短阵猝发Bust 180、200、250

10、高频刺激限制功能  直接设定是否允许

11、早搏程控刺激

11.1、S1S2比例  8︰1  6︰1  4︰1 可选

11.2、S1S2、S2 S3、S3 S4可配对间期  10～999毫秒（ms）

11.3、RS2比例  8︰1  6︰1  4︰1 可选

11.4、RS2、S2 S3、S3 S4可配对间期  10～999毫秒（ms）

12、S1S1递增、递减刺激    逐次

13、体表十二导联同步记录

14、食管导联同步记录

15、数据、图形永久保存

16、记录时波形回溯

17、标记、测量计算、寻找

18、波形截取

19、波形对比

20、报告单打印

附加条件：

1.24小时快速反应，本省有售后服务办事处

2.免费提供操作和维修培训

3.终身免费提供软件升级服务

B.十八导心电图机，数量1台

一、基本要求

1.1 本机须同时具备心电信号采集与热敏打印功能，不接受心电采集盒类产品。

1.2 同屏显示，同步采集，同步热敏记录18/12道心电波形。

1.3 触摸显示屏≥12.0英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示。

1.4 本机具有一体化标准物理全键盘和轨迹球鼠标设计，支持拼音、五笔等输入法，方便信息输入。

1.5 支持手动输入，条码枪、磁卡读卡器、身份证读卡器读取，WORKLIST快速下载等3种患者信息录入方式。

1.6 支持有线和无线联网，支持本机直接发送E-mail，实现疑难病例远程诊断。

1.7 支持心电数据双向传输，可实现通过本机将采集的心电数据直接上传至心电网络平台（诊断中心），接收并打印回传的已诊断心电报告。

1.8 支持PDF、PNG、HL7、XML、DICOM数据格式。

1.9 支持FTP、HTTP、SAMBA传输协议。

二、性能要求

2.1 A/D转换：24bit。(提供注册检验报告证明)

2.2 采样率：≥20000Hz。(提供注册检验报告证明)

2.3  频率响应：0.01Hz ~ 310Hz。(提供注册检验报告证明)

2.4  内部噪声：≤15µVp-p。

2.5  时间常数：≥3.2 s。

2.6  耐极化电压：≥±910mV。(提供注册检验报告证明)

2.7  抗干扰滤波：具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器。

2.8  具备自适应工频滤波技术，有效去除干扰，改善心电信号质量。

2.9  除颤保护：机器和导联线具有抗除颤电击保护功能。

三、功能要求

3.1  ECG输入通道：标准18/12导联心电信号同步采集。

3.2  导联选择：手动/自动可选，支持标准威尔逊、Cabrera导联体系，同时具备导联标识自定义功能。

3.3  采集时间设置：波形实时采集和冻结时长均可达60s，同时可进行两页、三页、四页紧凑版热敏打印格式。

3.4  支持实时采样、预采样、触发采样模式，支持节律分析。

3.5  可同屏显示18/12导同步心电波形。

12导联显示布局：3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1

18导联显示布局：6*3、6*3+1R、9*2、9*2+1R

3.6 屏幕显示信息：心电波形、时间、心率、ID、工作状态、导联脱落信息、联网状态信息、外接设备状态信息等。

3.7 自动异常报警功能：可自动对异常心率、导联脱落、外设连接、高频信号干扰情况进行实时监测报警。

3.8 支持起搏检测功能。

3.9 具备平均模板功能。

3.10支持测量矩阵报告。

3.11热敏打印布局：

12导联：3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1。

18导联：6*3、6*3+1R、9*2、9*2+1R。

3.12 热敏记录纸：折叠纸。

3.13本机支持外接激光打印机。

3.14 设备内置存储器，本机可存储病历≥1000例，存储满后机器可循环存储。

3.15 支持U盘、SD卡的扩容存储。

3.16 支持U盘和SD卡直接导出PDF、PNG、HL7、XML、DICOM等格式的报告。

3.17 支持波形冻结与波形浏览功能。

3.18 支持报告打印预览功能。

3.19 具有病历管理功能，可对存储的病历进行查询、浏览、修改、导出、传输、打印，方便医生调阅病人信息。

3.20 支持病例重新编辑，具备病例模板与自定义病例模板的添加功能，方便医生在屏诊断时快速输入诊断结论。

3.21 支持病例自动重新诊断功能，选取不同的波形片段和选择不同的诊断条件，设备将自动给出不同的诊断结论。

3.22 标配向量、时间向量高级功能，选配晚电位、频谱、心率变异性、QT离散度等高级功能；

3.23 权限管理：可对设置权限进行密码管控，包含传输、纸速、增益、报告模板等设置。

四、电源

交直流两用且自动转换，电源要求100-240V（50/60Hz）， 内置锂电池充满电后可连续工作4小时以上。

五、配置

主机1台，18导导联线1条，肢电极4个，胸电极9个，热敏打印纸1本，电源线1根，接地线1根，其它必要辅件一套。

附加条件：

1.24小时快速反应，本省有售后服务办事处

2.免费提供操作和维修培训

3.终身免费提供软件升级服务