一、筋膜枪（数量1台）

1.集AMCT和DMS于一体，DMS模式：高频垂直振动、大推力、钛合金头，深透肌肉 / 筋膜，松解粘连、降肌张力。 AMCT 模式：高速低力点触冲击，模拟活化器，用于关节 / 脊柱微调、体态矫正。

2.配备DMS钛合按摩头

3.临床用于深层筋膜松解

- 颈腰椎治疗多功能牵引床（数量1张）

1．可做间歇式牵引、间歇式上阶梯牵引、间歇式下阶梯牵引、反复式牵引、反复式上阶梯牵引、反复式下阶梯牵引、持续式牵引及持续式上阶梯牵引，并且在任何牵引方式中均有牵引力自动补偿；具有电热疗功能；全过程均由智能对牵引力、成角角度、旋转角度、牵引时间、间歇时间、反复频率等进行监控。

2．腰椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm。

3．主动牵引行程：0～200mm、对抗加力牵引行程：0～100mm，允差±10mm。

4．腰椎牵引力：0～990N范围内可调，级差10N。

5．牵引总时间：0～99min范围内设定，级差1min，允差不大于30s。

6．牵引时间：0～9min，级差1min，误差不大于30s。

7．间歇时间：0～9min，级差1min，误差不大于30s。

8．颈椎牵引力：0～300N范围内可调，级差10N。

9．颈椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm。

10．成角动作范围：-10°～+30°连续可调，允差±2°。

11．平摆动作范围：±20°连续可调，允差±2°。

12．旋转动作范围：±25°连续可调，允差±2°。

13．腰部热疗加热温度45℃，允差±3℃。

14．微电脑控制颈椎、腰椎牵引。

15．慢速牵引功能，牵引床腰椎牵引具有≥8种牵引模式。

16．牵引力自动补偿功能。

17．≥20种治疗方案存储并读取。

18．四维立体方位牵引，可在成角旋转平摆状态下进行对抗式牵引。

19．最大牵引力：≥900N。

20．颈腰椎一体化牵引，可以针对不同的患者分别进行颈椎和腰椎牵引。

- 针灸铜人（数量1个）

- 铜人高1.5m；

- 需配备电脑软件；

- 用于临床教学，提高临床医师穴位定位准确性