高频手术系统技术参数（数量1台）：

技术性能及指标要求

1工作频率：单极512kHz、双极300kHZ

2输出功率：≤350W

3额定负载：单极400Ω、双极500Ω

4屏幕显示：两个7.0英寸LED液品可触摸显示屏

5输出方式:间敬性输出。合单极手控输出、单极脚控输出及双极脚控输出等3种输出方式。

6 功能模式：开放模式、腔被模式及内镜模式(间歇加载连续运行)。

7 工作模式:≥9种。其中专用内镜切模式≥2种,每种内镜切模式分别有≥4 种内镜切效果可用。

8自动保护装置：开路、短路自动保护功能。

9 断线自检：具有中性极板未连接或者连接电缆断线时，自动停止输出并声光提示功能。

10 NEMSY 中性极板检测系统：单片极板连续性检测连接状态，双片极板进行全程接触质量动态监测，可防止患者高频灼伤。

11功率自动补偿系统：手术过程中依据人体不同组织的阻抗变化，毫秒级双反馈自动控制，恒定功率输出，确保切凝效果稳定。

12分体式、模块化设计。采用国际先进分体式设计，独立CPU安全管理控制，方便后期软、硬件维护升级。

13氩气装置采用双路减压控制，氩气输出多点监测，分节控制输出，全数字化自动控制，确保氢气流量输出稳定，最小流量控制步长为0.1L/min。

14具备开机自检功能，可进行自修复、或显示错误代码、停止输出等功能。

15输出功率调节模式最小可以1W为步进。

16智能程序存储功能：出厂参数推荐存储≥6种（ESD、EMR、APC、EST、POEM、STER)）临床常用术式参数模块，便于临床一键选择；支持≥12组程序存储设置，支持子程序设置替换，独立记忆手术参数设定，提高手术效率。

17 PPS 功率峰值补偿系统：根据探测组织阻抗，智能释放附加电脉冲能量，以支持初始切割顺畅。

18设备上可以连接2个脚踏开关，可用脚踏或按键两种方式控制。

19 具有氩气冲洗功能，防止氩气软电极阻塞，氩束激发距离可达 7-10mm，流量不足时会有界面提示、报警，并停止输出。

20 浮地CF 型设备安全性高，双反馈自动控制，输出功率稳定可靠。

21使用年限≥8年。

22 采用自动控制技术，可以精细、快速的调整各种电切和电凝的参数，在医生设定的经验功率值范围内，根据不同组织在切割的每个阶段，将自动输出实际需要的功率和电弧强度，以保证在快速有效地切割、凝血的同时，将病人的手术负损伤程度降至最低，加快术后愈合。