体外冲击波治疗仪，数量1台

参数：

一、主机与基本参数

设备原理： 采用气压弹道式原理，配置常规与高能量两种治疗手柄。

电源规格：100-240V AC，50-60Hz。

设备寿命：设计使用年限≥10年。

二、核心性能参数

能量参数：最大能流密度 ≥1.7mJ/mm² 。

治疗压力：最大治疗压力≥4bar，治疗过程中可连续调节。

工作频率：最大冲击频率≥20Hz，治疗过程中可连续调节。

系统压力：系统最大输出压力≥11.2MPa。

操作界面：主机采用触摸式仪表圆盘控制，可精确调节治疗气压。

三、手柄与治疗头配置

手柄设计：可伸缩式结构，配备高精密锁定弹道，有效缓冲治疗反作用力，降低操作者职业劳损。

手柄控制：设有手柄开关，便于治疗中快速操作。

握持设计：手柄采用减震硅胶软握把，减轻操作时反冲力影响。

压力指示：治疗探头集成施压指示器，带压力刻度显示。

使用计数：手柄操作区设有独立计数器，记录累计使用次数，便于剂量管理。

适配扩展：主机可适配能量守恒治疗手柄，并配有专用运输箱，便于手柄携带。

治疗头配置：标配15mm聚焦式与15mm发散式冲击波头，满足不同治疗需求。

大治疗头：配置大面积治疗头（直径≥30m）。

消毒耐受：治疗头及弹道可耐受+135℃ 高温高压消毒。

四、空气压缩与气动系统

主机系统：移动柜式设计，含主机、台车及独立外置式全封闭空气压缩机，压缩机具减震功能。

核心部件：核心部件为原装进口，包括空气压缩机与手柄套件。

气源供应：空压机排气量 ≥50L/min,输出气压 ≥8bar，确保气体供应充足稳定。

工作气耗：工作气压 5 - 6bar，在 4bar 治疗压力下耗气量约20ml/min

五、移动与辅助设计

配套推车：专用推车用于承载压缩机，便于移动；空压机重量≥24kg。

移动设计：推车配备万向静音轮，移动灵活安静。

理线设计：推车配备理线杆，便于整理手柄连接线。

六、注册与适应症

注册范围：经国家药品监督管理局批准，适用于骨骼附近软组织慢性疼痛的治疗（非辅助治疗）。具体适应症包括但不限于：

肩钙化性肌腱炎

肩峰下疼痛综合征

网球肘

股骨大转子疼痛综合征

骨尖综合征

胫骨结节骨软骨炎

腔骨内侧应力综合征

插入性跟腱肌腱病

中间体跟腱肌腱病

足底筋膜炎

肌筋膜疼痛综合征

特异性和根性腰背疼痛