血液透析机（双泵）参数

- 屏幕：≥15英寸彩色液晶、可旋转、触摸显示屏。

- ▲设备尺寸：宽度≤450mm，深度≤460mm

- 供水压力范围：至少包含1.5-6bar，供水温度范围：至少包含5°C~30°C，

- 透析液流速：至少包含300~700mL/min；调节梯度：1mL/min。

- 透析液温度：至少包含33.0~40.0°C。

- 超滤速度：至少包含0.50~4.00L/h。

- 血液流速调节范围：至少包含50~600mL/min。

- 肝素泵设置范围：至少包含1.0~9.0mL/h。

- ▲超声波原理的气泡检测器。气泡精度：≤0.001mL。

- 置换液泵设置范围：至少包含1.00~17.00L/h。

- 动脉压测量范围：至少包含-300~+500mmHg。

- 透析器入口压测量范围：至少包含0~+600mmHg。

- 静脉压测量范围：至少包含-200~+400mmHg。

- TMP测量范围：至少包含-100~+400mmHg。

- 透析液压力测量范围：至少包含-400~+400mmHg。

- 透析液浓度（总电导率）测量范围：至少包含10.0~20.0mS/cm。

- 治疗模式：血液透析、单纯超滤、On-lineHDF和On-lineHF。

- ▲设备外观可见泵前动脉压、透析器血液入口压和静脉压3个压力监测口，能同时监测泵前动脉压、泵后动脉压（透析器血液入口压/滤器前压）和静脉压。

- 具有声光报警提示功能，≥4种颜色报警指示灯。

- ▲设备自身具备静脉夹、动脉夹。

- ▲设备至少包含热水柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸消毒。

- 热水柠檬酸消毒时间≤36min，消毒温度最高≥85℃。

- 设备具备消毒液吸空报警提示。

- B液浓度可个性化调节，可预先存储≥8条碳酸氢盐浓度曲线，每条曲线均可修改并存储。

- 透析液浓度可个性化调节，可预先存储≥8条透析液浓度曲线，每条曲线均可修改并存储。

- 可预先存储≥8条超滤曲线，每条曲线均可修改并存储。

- 设备配备碳酸氢盐干粉支架

- ▲液面调整：具备动脉壶和静脉壶液面电动调整功能。

- 具备全中文报警自我解释功能，可提示报警的原因与排除的方式。

- 管路安装完成后，触摸开始键，自动完成血液管路和透析器预冲。

- 后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。

- 配置网络接口，可用于数据传输。

- 血液透析机（单泵）参数

- 设备使用年限：≥10年。

- ▲机身尺寸：机身宽度≤440mm，深度≤500mm。

- 供水: 压力范围至少包含：1.5-6bar；温度范围至少包含：5 ℃~30 ℃。

- 透析液流速至少包含：300~700 mL/min，1mL/min可调

- 透析液温度至少包含：33.0~40.0°C，可调，有超温报警。

- 超滤速度至少包含： 0.10~4.00L/h;精度：±30ml/h或±0.1%。

- ▲漏血检测器：红绿双色光学检测，灵敏度≤0.35mL/min或≤0.3mL血液/1L透析液；

- 动脉血泵至少包含：40~600mL/min。

- 肝素泵：设置范围至少包含：0.1~9.9mL/h；注射器类型至少包含：20mL、30mL规格。

- ▲空气监测器：超声波检测；检测精度：≤0.03mL

- 动脉压：测量范围至少包含：-200~+500mmHg；

- 静脉压：测量范围至少包含：-200~+500mmHg；

- TMP：测量范围至少包含：-100~+500mmHg；

- 透析液压：测量范围至少包含：-400~+400mmHg；

- ▲透析液浓度（总电导率）测量范围至少包含：10.0 ~20.0mS/cm。

- 治疗模式：用于血液净化治疗，至少包含血液透析HD、单纯超滤ISO-UF模式。

- 设备屏幕：配置≥15英寸彩色液晶触摸显示屏。

- 可实时图文显示参数，包括动脉压、静脉压、跨膜压、总电导度、碳酸氢盐电导度、透析液温度、血流速度、超滤速度等 。

- ▲设备外观可见泵前动脉压、透析器血液入口压和静脉压3个压力监测口，能同时监测显示泵前动脉压、透析器血液入口压（滤器前压/泵后动脉压）和静脉压。

- ▲设备自身具备静脉夹、动脉夹。

- 报警提示功能：多种颜色报警指示灯，具有声光报警指示。

- 消毒模式：具备药液消毒和热消毒方式，热水柠檬酸消毒温度最高≥85℃，消毒脱钙一体化完成时间≤39min。原液吸液管路可联机清洗消毒。

- ▲设备至少包含热水柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸消毒。

- 设备支持次氯酸钠消毒，且具有单独的次氯酸钠消毒剂吸入接口。

- 设备具备消毒液吸空报警功能

- ▲壶液位调节：动脉壶、静脉壶液位电动调节。

- 后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测。

- 管路安装完成后，触摸开始键，自动完成血液管路和透析器预冲。

- 浓度曲线：可进行透析液浓度曲线治疗，每种均可预存≥8条曲线。

- B液浓度曲线：可进行碳酸氢盐浓度曲线治疗，每种均可预存≥8条曲线。

- 超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可预存≥8条曲线。

- 具有一键排液功能，治疗结束后可以一键自动排出透析器和管路内液体

- B粉筒支架组件：标配碳酸氢盐干粉接口。

- 透析液过滤：标配透析液过滤器支架组件。

- 配置网络接口，可用于数据传输。