医用钬激光治疗机技术参数（数量1台）

- 适用范围：人体硬组织切割、软组织切割气化，泌尿系碎石。

2、激光模式：多模

3、工作激光输出波长：2100nm±100nm

4、激光器输出方式：多核输出技术

5、▲具有激光耦合保护系统：可以不拆机器更换激光器保护镜，用于保护激光器光路，能有效防止激光器功率衰减（以设备实际装配图为准）

6、▲具有智能光纤接头：设备自动检测光纤到位和光纤型号并自动设定该型号光纤的最大输出功率（以操控屏实际显示具有该功能为准）

7、具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度：≤±5%

8、功率复现性：≤±5%

9、▲光纤末端最大单脉冲能量：≥ 4.5J 可调（以设备操控屏实际可设置最大单脉冲能量为准）

10、▲最大工作频率：≥45 Hz，可调（以设备操控屏实际可设置最大工作频率为准）

11、▲光纤末端输出平均功率：≥75W （输出功率以设备操控屏实际可设置最大功率为准）

12、脉冲宽度：250us-800us；连续可调；步进1us。短脉宽时，冲击力强，可以针对坚硬大的结石。长脉宽时，适用对结石细化处理及组织的汽化切割。

13、▲激光传输系统：多种规格光纤可重复使用，光纤使用次数＞10次

14、控制方式：8英寸大屏幕彩色液晶显示，触摸屏控制

15、▲光纤工作温度显示：可显示光纤实时工作温度，光纤端面工作时温度升高具有报警提示功能（以操控屏实际显示具有该功能为准）

16、电源：220V/50Hz

17、显示功能：专家临床数据库（以操控屏实际显示具有该功能为准）

18、▲指示光：绿光（波长532nm±10nm）,指示光功率5mw，指示光亮度有10个档位可以调节（以操控屏实际显示为准）

19、冷却方式：密封循环水冷，压缩机制冷，无氟环保（以设备实际装配图为准）

20、设备有微电脑控制系统的软件，经过国家软件安全体系认证。并提供相关依据。

21、所投设备通过ISO9001和ISO13485质量体系认证

22、所投设备通过CE产品认证

23、▲产品设计使用寿命不小于10年（以设备铭牌为准）

24、质保期：二年

25、交货期：合同签订后20个日历天内。

本项目装机时要开机核对验收各项参数指标，如虚假应标负全部法律责任。