中耳分析仪技术参数（数量1台）
1、主要功能：

1.1 自动鼔室图

1.2 手动鼓室图

1.3 探测音：226Hz、678Hz、800Hz、1000Hz

1.4 声反射筛查

1.5 声反射阈（同侧/对侧）

1.6 声发射衰减

1.7 穿孔咽鼓管功能检查

1.8 声道纳记录

1.9 B&G鼓室图

2、声顺测试系统

2.1  探测音：226 Hz( 85 dB SPL ± 3 dB)探测音声强将得到补偿

2.2  动态探测音声强： 支持各种耳道容积，小于 1.7 ml 容积，输出强度将降低；大于 2.3 ml 容积，输出强度将提高

2.3  总谐波失真 (THD)：< 1%( 2 cc 中)
2.4  频率精度：± 0.5%

2.5  范围(R): 0.2 ml 至 5.0 ml ± 5% 或 0.05 ml( 取两者中的较大者) ，5.0 ml 至 8.0 ml ± 15% （标明的精度需要在设备投入运行的海拔高度执行过校准）。

3、声反射    

3.1 灵敏度

3.2 声反射阈和声反射衰减：0.01、 0.02、 0.03、 0.04  或 0.05 mmho

3.3 声反射筛查：0.04 mmho
3.4 步进大小：1、 2、 5、 10 dB
3.5 对侧刺激

4、纯音：500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz
4.1 频率精度：± 0.5%
★4.2 范围(R): BBN、LPN、HPN( 50 至 110dB SPL ±3 dB)，在相应耦合器中测得

4.3范围(R): 500 Hz( 50至115 dB HL ± 3 dB)；1000 Hz( 50至120 dB HL±3 dB)；

2000 Hz( 50到115 dB HL ±3 dB)；4000 Hz( 50到115 dB HL ±3 dB)

4.4总谐波失真 (THD)：110 dB HL 以下 < 2.5%；110 dB HL 以上 < 5%

5、同侧刺激

5.1纯音：500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz,  4000 Hz

5.2频率精度：± 0.5%

5.3范围(R): BBN、LPN、HPN( 50至110dB SPL±3 dB) (在校准耦合器中测量)
5.4筛查范围：BBN( 50 至 90 dB SPL ±3dB) ( 在校准耦合器中测量)

5.5步进大小 dB： 1、 2、 5、 10 dB
5.6衰减范围：50至100dB HL*( 当声强在0.5cc内超过95dB HL 时可能会开始出现伪迹)

6、低通滤波噪声

6.1对侧 TDH-39耳机

6.2带宽限制：1600 Hz( 额定值 -3 dB 设定点)

6.3斜率：高于1600 Hz时， 斜率为 -12  - -18 dB/倍频程，容差增加 ±6 dB。 高于8500Hz 时，频谱级保持在 -34 dB 以下( 相对于1600 Hz声级) 。

6.4 声级: 噪声级以 dB HL 表示；容差为±5 dB。

6.5同侧探头

6.6带宽：1600 Hz( 额定值 -3 dB 设定点)；

6.7斜率：高于 1600 Hz时， 斜率为 -12  - -18 dB/倍频程， 容差增加 ±6 dB。 高于  8500Hz 时， 频谱级保持在 -34 dB 以下( 相对于  1600 Hz声级) 。

6.8声级: 噪声级以 dB HL 表示。 容差为  ±5 dB。

7、高通滤波噪声

7.1对侧 TDH-39 耳机

7.2带宽限制：1600 Hz( 额定值 -3 dB 设定点)

7.3斜率：低于1600 Hz 时，斜率为+12  - +18 dB/倍频程，容差增加 ±6 dB。

7.4声级: 总体噪声级以 dB HL 表示。容差为 ±5 dB。

7.5同侧探头

7.6带宽限制：1600 Hz( 额定值 -3 dB 设定点)

7.7斜率：低于 1600 Hz 时，斜率为 +12  - +18 dB/倍频程，容差增加 ±6 dB。

7.8声级: 总体噪声级以 dB HL 表示。容差为 ±5 dB。

8、气压系统

8.1范围(R): 标准( +200 至 -400 daPa/s)  。扩展( +400 到 -600 daPa/s)
8.2压力扫频速率：50、 100、 200、 400、 600  daPa/s ± 20%( 总压力范围的 20% 至 80%)±10% 或 ±10 daPa( 取两者中的较大者)对于频率超过  226 Hz 且容积低于  0.7 cc 的探测音。

8.3压力精度：可能会出现另外的 ±10 daPa。 

8.4泵测量方向：正值到负值或负值到正值

8.5安全性：独立安全性 +530 daP和独立安全性 +530 daPa 和 -730  daPa ±70 daPa

9、图形单位

9.1图形 Y 轴的导纳单位：ml、 cc、 mmho 和 µl

9.2图形 X 轴的单位：daPa 和 s。
10、设备显示屏

10.1显示：7 英寸， 15:9 WVGA

10.2分辨率：800 x 480 像素

11、端口连接器: USB 设备端口

12、电源

12.1外部电源：XP 电源， AFM60US24 类型、
12.2输出：24 V, 2.5 A

12.3输入：100-240 V AC， 50-60 Hz，  1.5 A

13、功耗

13.1功率消耗：< 70 VA
14、工作环境

14.1温度：+15°C 到 +35°C( 59°F 到  +95°F)
14.2空气湿度：10% 到 90%， 不结露
14.3气压：600 hPa 到 1060 hPa

14.4预热时间：< 10 分钟。 如果存储条件不符合指定的工作环境条件，  则设备

在投入使用前，必须预热 24 小时。

15、存放和处理

15.1温度：-20°C 到 +60°C( -4°F 到  +140°F)

15.2相对湿度： 低于 90%， 不结露

15.3气压：500 hPa到 1060 hPa

16、可选功能 (独立式)

16.1打印机：内置打印机。在 112 毫米宽的纸上每秒打印  832 点线

16.2  2 cc 耦合器

17、校准：根据 EN 60645-5 和 ANSI S3.39  的规定， 应定期对设备进行校准

18、标准

17.1安全性：IEC 60601-1，UL 2601-1，CAN/CSA - C22.2 NO 601.1-90，ANSI/AAMI ES60601-1 + AMD 1，CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1，MADSEN Zodiac: EN 60601-1，  II 类， 外部供电， BF 类， IPX0

17.2电磁兼容性： EN 60601-1-2

17.3阻抗/导纳：诊断/科研型: EN 60645-5(1类) ， ANSI S3.39(1类)

17.4电源：I 类， 外部电源

★19、可拆卸透明探头尖端，保护探头，方便清洁。
