便携式彩色多普勒超声诊断系统技术规格及要求（数量1台）

一、用途说明：腹部、小器官、血管、妇科、产科、心脏、急重症、麻醉、神经、肌骨、疼痛科、肺部、泌尿、儿科、介入及其它

二、为2024年及之后首次注册的新产品，以首次注册时间为准（提供产品注册证证明），

具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求

三、主要技术规格及系统概述：

1主机系统性能

1.01 便携式彩色多普勒超声诊断系统主机

1.02 ≥15.6英寸高分辨率液晶显示器，可根据环境光变化自动调节亮度，可独立主机

调节，角度≥180°

1.03 ≥12.3英寸触摸屏，支持带薄乳胶手套触摸，支持手势操作

1.04 主机物理通道数≥128

1.05 操作面板具备物理按键与触摸按键

1.06 主机重量≤5.5kg

1.07 主机内置探头接口1个，可扩展至4个接口

1.08 主机及台车可配置内置电池

1.09 系统冷启动时间≤25秒

1.10 支持探头抬起自动唤醒

1.11 具备待机功能

1.12 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12bit

1.13 二维灰阶成像单元

1.14 谐波成像单元

1.15  M型成像单元

1.16 曲线解剖M型

1.17 解剖M型成像，≥3线，360°可调

1.18彩色M型成像

1.19彩色多普勒成像

1.20频谱多普勒成像

1.21组织多普勒成像

1.22高分辨率血流成像，支持线阵、凸阵、相控阵

1.23超微细血流成像或微细血流成像或显微血流成像，有效滤除软组织和噪声信号，

最大限度保留超低速微细血流的信号

1.24 空间复合成像，≥4级可调

1.25 二维角度独立偏转成像，≥5级可调

1.26 斑点噪音抑制，多级可调

1.27 扩展成像，支持线阵、凸阵、线控阵，支持与二维、彩色、能量多替动等成像模

式配合使用

1.28 一键自动优化，支持B模式、M模式、彩色模式、PWV模式

1.29 图像放大功能，支持前端放大、后端放大

1.30   一键全屏放大，≥2级可调

1.31 多语言操作界面：支持中英文键盘输入

1.32穿刺引导功能，具备单线引导、双线引导以及中位线引导，具备点状引导线，标

识进针深度，沿引导线可移动滑块、有深度数值显示

1.33穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏双实时对比显示增强前后效果，并支持自适应校正角度

1.34实时宽景成像，支持线阵、凸阵、相控阵探头，并具备红、绿、蓝速度提示功能，支持向前擦除以及中途停止、重新采集操作，无需退出当前宽景成像

1.35组织特异性成像，能够独立选择实质、普通、脂肪、液性成像模式

1.36内置超声教学软件，支持肾脏、脾脏、子宫及附件、胆道系统、甲状腺、乳腺、

心脏、肌骨、腺及睾丸、肌骨、麻醉、神经阻滞（颈部、上肢、躯干、下肢）、气道、

急重症腹部、急重症心脏、急重症颅脑、急重症血管、急重症FAST等方面应用，机

器内部能提供标准超声声像图、解剖示意图及扫查手法图，支持医生对超声扫查的自

学和训练（提供图片证明）

1.37 工作流协议，支持工作流协议自定义设置，根据预设流程可自动添加注释、体标

及自动激活测量等，同时结合教学系统，帮助操作者顺利完成检查工作

1.38内置远程会诊，支持申请、预约、会诊指导等会诊流程管理，可实现远程终端音视频互联，远程控制，支持多端互联，同步视频具备高清、高帧率流畅画面

1.39支持语音控制，含语音注释、自定义语音命令（内置麦克风）

1.40支持人脸识别技术，支持录入人脸信息、存储人脸信息，人脸识别可登录机器（需

要额外搭配摄像头）

1.41 支持快速切换诊断项，触摸屏支持将最常用的检查探头和其模式，放置在一边，

点击检查模式，即可一步直达切换到探头和其模式

2高级功能

2.01 弹性成像

2.01.1具备位移曲线，用于实时显示按压频率及相对位移的大小

2.01.2 内置一体化实时弹性定量分析软件，可对弹性图像进行面积对比、弹性对比分析

2.01.3 弹性成像模式下，可调节彩色图谱、透明度、对比度、帧相关，对弹性成像进行优化

2.02造影成像及定量分析

2.02.1 支持实时显示组织图像和造影图像，支持斑点噪声抑制，具备混合模式，支

持造影图像和组织图像位置互换

2.02.2支持微血管造影增强功能

2.02.3具有双计时器

2.02.4支持向后存储≥8分钟电影

2.02.5造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动，≥8个ROI

2.03肌骨自动标注

2.03.1肌骨二维实时成像，支持一键自动识别肌骨关节标准切面，并自动用不同的

颜色和名称标注切面中的软组织、骨骼等组织结构

2.03.2辅助操作者快速自动识别肩关节≥3个切面

2.03.3辅助操作者快速自动识别腕关节标准切面≥3个

2.03.4支持肌骨六大关节教学示教系统，包含体位、扫查手法、声像图和解剖示意

图同屏显示，区分左右侧关节，辅助教学和操作者示教学习

3探头规格

3.01宽频变频探头，可支持配置凸阵、线阵、相控阵、腔内、容积、凸线双平面、笔式超声探头

3.02 超宽频变频探头：基波≥5种，谐波≥5种，可视可调

3.03浅表线阵探头，探头频率：4.0-16.0MHz（提供图片证明）

3.04单晶腹部凸阵探头，探头频率：1.0-7.0MHz（提供图片证明）

3.05超高频线阵探头，探头频率：8.0-24.0MHz（提供图片证明）

4二维灰阶参数

4.01最大显示深度≥38cm

4.02发射声束聚焦：聚焦区域多级可调

4.03二维增益可调节

4.04动态范围≥300dB，可视可调

4.05 灰阶曲线≥12种

4.06 TGC分段调节≥8段，具有TGC曲线显示

4.07 ※LGC侧向增益补偿≥8段，具有LGC曲线显示（提供图片证明）

4.08伪彩≥12种

4.09声功率1-100%，可视可调

5彩色多普勒参数

5.01包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

5.02多普勒增益可调节

5.03  支持B/C双实时

5.04  一键隐藏血流

6频谱多普勒参数

6.01方式：脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW）、高脉冲重复频率多普勒（HPRF)

6.02快速角度校正功能

6.03取样宽度及位置范围：宽度0.5-30mm

6.04 频谱实时包络功能，在实时诊断下，频谱实时包络并显示血流参数，可自定义设置测量参数项

6.05支持实时多门多普勒，在同一心动周期内，实现>4个不同取样位点的多普勒同步取样

7系统通用技术规格

7.01内置锂电池独立供电，电池独立供电工作时间＞1.3小时

7.02主机内置HDMI视频输出接口

7.03内置1T硬盘

7.04可升降台车

7.05 多功能背包 (带拉杆箱功能）

7.06 1拖4探头扩展器

7.07内置5G模块

7.08主机内置USB3.0接口≥3个

7.09主机内置 Type-C接口

8 测量和分析

8.01基础测量软件包：距离、面积、体积、角度、时间、斜率、心率等

8.02腹部测量软件包：含肝肾比自动测量，基于B图像自动计算肾皮质和肝脏的灰阶比值进行肝脂肪变性评估，一键式肝肾皮质识别，实现快速简便的肝脂肪变性评估

8.03妇科测量软件包：含妇科自动测量

8.03.1支持二维子宫自动测量，支持自动识别子官标准切面组织结构并自动测量

子宫长径、宽径、厚径和体积；支持一键自动识别官颈并自动注释

8.03.2支持二维子宫内膜自动测量、积液内膜自动分段测量，自动出3个测量结

果（前段内膜厚度、后段内膜厚度、总厚度）

8.03.3支持二维卵巢自动测量，支持自动识别卵巢标准切面组织结构并自动测量

卵巢长径、宽径、厚径和体积；支持左右卵巢快速注释

8.03.4支持二维卵泡实时自动计数并标识，显示器实时显示当前切面识别到的卵

泡总数并实时更新

8.04产科测量软件包

8.05心脏测量软件包：支持 Simpson 法， TEI 指数， PISA 等

8.06 泌尿测量软件包

8.07小器官测量软件包

8.08儿科测量软件包

8.09血管测量软件包：

8.09.1 Auto IMT内中膜自动测量，按前、后壁和左右部位划分

8.09.2 IMT血管内中膜实时自动测量，无需冻结图像，即可实时自动获取及更新6

组IMT内膜厚度值，实时显示内中膜测量值的趋势变化

8.10神经测量软件包

9图像存储，回放和浏览

9.01同屏一体化智能剪切板

9.02支持快速存储和浏览屏幕图像、电影

9.03支持向后存储和向前存储，时间长度可预置

9.04图像管理和记录装置：存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息

10技术、维修、培训及其他

10.01提供厂家原厂叁年质保

10.02驻地以上城市具有厂家备件库及售后服务工程师，支持安装、调试及维修

10.03 厂家提供专业人员现场操作和培训