智能中医四诊仪技术参数（数量1台）

1、设备安全性要求

1）投标产品须具备舌象、而色、脉象、问诊（体质辨识）等中医数据诊测信息

采集功能为一体的设备，所提供的产品功能须提供医疗器械注册证：

2）设备通过电磁兼容（EMC）安全强制标准检验；

3）设备须通过细胞毒性、过敏反应及皮肤刺激等项目检验；

2、设备技术性能要求

1）设备具备望诊采集箱，符合人体工程学的采集口，贴合面部，防止外部光线

透进，望诊采集箱与患者接触部分可拆卸消毒，具有可拆卸的独立防尘盖；提供

清晰拆卸图片，并提供国家药监局认定机构出具的检测报告证明；

2）为保证望诊采集时密闭性，且适应不同大小脸型，望诊采集箱下颌托可上下

调节，下颌托可拆卸；提供清晰拆卸图片，并提供国家药监局认定机构出具的检

测报告证明；

3）拍摄标准24色色卡，拍摄后文件中对应的LAB值，与标准的LAB值进行比较，

其误差≤10，提供国家药监部门认定的检测机构出具检测报告；

4）望诊采集箱光源显色指数：Ra≥90;

5）舌面象采集窗口光源色温：4500K≤Tc≤6500K；

6）舌面象采集窗口照度值：3000±10%Lux，提供国家药监部门认定的检测机构

出具检测报告；

7）舌面采集装置光源通过光源安全性检验，确保光源安全性；

8）具有面色及舌象采集功能，以医疗器械注册证使用范围为依据；

9）具有舌象及面色分析功能，输出报告含有舌象及面色结果，提供国家药监部

门认定的检测机构出具检测报告；

10）可自动分析面色特征，面色分析不低于11种结果；

11）可自动分析面色局部特征，局部特征分析不低于2种结果；

12）可自动分析面部光泽特征，面部光泽分析不低于2种结果；

13）可自动分析唇色特征，唇色分析不低于3种结果；

14）可自动分析舌色特征，舌色分析不低于7种结果；

15）可自动分析苔色特征，苔色分析不低于3种结果；

16）可自动分析容质特征，质分析不低于6种结果；

17）可自动分析苦形特征，舌形分析不低于4种结果；

18）设备望诊采集时，拍摄面色及舌象时，图像采集装置可自动上下可调角度；

19）具有独立的脉搏定位组件：脉搏采集组件与腕部固定架（脉搏定位组件）能

方便连接与脱卸；

公

20）脉搏信号采集装置为电机驱动的机械装置；

21）采用自动加压方式，自动寻找并确定最佳取脉压力。按照设定的分段加压值，

自动进行分段加压，并确定最佳取脉压力；

22）脉象采集传感器触力面直径范围：3mm<Φ<8mm;

23）脉象采集传感器灵敏度：≥2.0mv/gFSO，提供国家药监部门认定的检测机

构出具检测报告；

24）具有脉象采集功能，以医疗器械注册证使用范围为依据；

25）具有脉象分析功能，输出报告含有脉象结果，提供国家药监部门认定的检测

机构出具检测报告；

6+3

26）可分析脉象的脉位、脉率、节律、紧张度、流利度、脉力等进行分析；

27）可自动分析脉象各项定量指标，提供中医脉象图及相关测量参数，输出量化

参数不低于20种；

28）体质辨识功能在注册证中明确注明；

3、软件功能性要求

1）中医四诊合参体质辨识功能

a、根据中医舌象、面象、脉象及问诊等客观四诊化信息，自动识别出不低于12

种体质辨识及20余种中医脏腑辨证分型；并可提供对应脏腑辨证的养生方案及

中医药适宜技术方案；

b、提供对应功能的软件著作权证书；

2）中医体质辨识功能

a、符合中华中医药学会ZYYXH/T157-2009《中医体质分类与判定》标准，可输

出9种基本体质以及百余种复合体质；

b、可提供体质成因解读，以及易发疾病的风险预警提示；

c、可提供不同体质对应的当令季节的健康养生指导及干预服务；

3）老年人体质辨识功能

符合中医药健康管理服务技术规范-老年人中医药健康管理服务的要求

4）老年人高血压病辅助辨证功能

a、根据中医舌象、面象、脉象等客观化信息，结合患者主诉等症状，进行中医四诊合参辩证，并可自动分析输出高血压慢病中医辩证结果及输出对应养生干预方案；

b、提供对应功能的软件著作权证书；

5）糖尿病辅助辨证功能

a、根据中医客观化信息，结合患者主诉等症状，进行糖尿病辅助辩证，并可自动分析输出糖尿病慢病中医辨证结果；

b、根据中医辨证结果，提供糖尿病慢病的健康指导方案，提供对应功能的软件

著作权；

6）中医儿童体质辨识功能

a）能够根据填写的问卷量表智能分析 0-6周岁儿童体质偏颇情况，量化显示儿

童体质偏颇情况；

a）可对7-12岁儿童进行中医体质辨识测评，符合该年龄段生理特征；

c）可根据儿童体质辨识结果，提供个性化的健康指导方案；

7）女性健康测评功能

a）须可根据女性特有生理特性，从备孕、孕期、产后、围绝经期等四个维度，

对女性健康状态综合测评，根据测评结果自动生成个体化养生调理建议;

b）输出的健康状态辨识结果，采用证型集群方式，从脏腑健康状态集群以及影

响因子集群两个方面进行综合评估辨识；提供输出报告为证明文件；

c）提供对应功能的软件著作权证书；

8）中医心理测评功能

a、提供中医五态性格心理测评分析，根据人格特征的类型，系统自动给出音乐、

行为等养生干预方案；

b、五态人格系统具有国家版权局出具的计算机软件著作权证书；

9）中医移动健康管理模块

设备须支持移动式问诊录入功能，并支持随时随地查看中医客观化检测报告及养

生建议；

10）中医五脏相音健康养生功能

a）根据中医五行对五艇理论，可对“肝、心、脾、肺、肾”等五脏健康状态进

行评估：

b）可根据评估结果，量化脏腑状态，提供对应的养生调养方案；

11）中医养生方案库以及中医适宣技术干预方案库

a、所提供的个体化辨体施养方案，包含四季食疗养生、足浴保健等内容，为被

测试者提供个体化的健康养生指导建议；

b、可根据中医四诊信息及中医辨证结果，提供个性化中医适宜技术干预方案，

包括：熏蒸、针灸、耳穴、刮痧、拔罐等中医适宜技术；

12）开放数据接口，支持与医院系统对接