A自动腹膜透析机参数（数量1台）：

一、用途及适用范围

1.用途；用于肾功能衰竭腹膜透析治疗，自动化腹膜透析机采用重力驱动方式。

二、性能要求

1.具有远程数据传输功能。能够收集患者治疗信息，并上传至网络。

平台医护端供医护查看；同时医护也可通过网络平台远程发送程序设置至设备，能够实现远程诊治。

2.能设置透析参数，包括但不限于；输液量、抽液流量和透析液温度。

3.彩色触摸屏≧7寸，中文操作界面。

4.对治疗过程中的异常情况进行报警，异常情况包括但不限于；温度异常、透析液灌入异常和引流液排出异常。

5.透析液温度设定范围：36-40℃，调节精度：0.1℃，控温精度：±0.5℃。

6.治疗模式包括但不限于；持续性循环腹膜透析（CCPD）、潮式腹膜透析（TPD）、间歇性腹膜透析（IPD）和专家模式，专家模式下可对每周期的灌入量和留置时间进行设置。

B腹膜透析操作模型（数量1个）：

1.为成人下腹部仿真模型，自带模拟腹膜透析管路及出口，仿真度高。

2.可模拟腹腔储液，支持腹膜透析换液、连接、断开、导管护理等全套操作训练。

3.材质柔软耐磨损，可反复实操、易清洗、防渗漏。

C移动式空气消毒机（数量1台）：

1、采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱、彻底；内含复合式过滤器，可 有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒；

2、医用等离子体空气消毒器壳体采用优质冷轧钢板，结构强度高，完全阻燃；表 面静电喷涂，防尘效果好、使用寿命长、安全系数高；

3、外观尺寸≤500×290×860（mm3 ), 4 个万向脚轮，可任意移动；

4、人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害；

5、整机重量≤25kg，额定循环风量≥600m3/h，可适用 60m3体积及以下的场所；

6、额定功率≤79W±7.9W；电源 AC220V 50Hz；

7、等离子体发生器电场强度≥8500V；（可提供省级疾控中心或第三方检测机构 检测报告）；

8、等离子体发生器集尘区电场强度≥4100V；（提供省级疾控中心或第三方检测机 构检测报告）；

9、等离子体发生器产生的等离子体密度可达 5.6×1018-1.25×1019m-3；

10、等离子体发生器使用寿命≥50000h，高压电源使用寿命≥50000h；

11、配备负离子发生器，所产生负离子密度≥4.82×107 个/cm3。

四、净化消毒效果要求：

1、净化消毒效果要求：

1）对白色葡萄球菌的杀灭率＞99.90%；

2）设备持续工作 30min，PM2.5 去除率≥99.92%；设备持续工作 1h，PM2.5 去除 率>99.99%；

3）设备持续工作 1h，对体积为60 m3 室内空气中的自然菌消亡率均＞90%;

4）设备持续工作 2h，甲醛的净化效率≥96.1%、氨的净化效率≥95.2%、苯的净化 效率≥96.1%、TVOC 净化效率≥98.0%；

5）气雾室肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉菌、龟分枝杆菌的杀灭率＞ 99.9%；

6）气雾室冠状病毒 HCoV-229E 的杀灭率＞99.99%；

五、功能及技术先进性要求：

1、远程红外线遥控，可实时显示北京时间，故障报警，可查询显示累计时间等；

2、高、中、低三挡可调风速供用户选择；手控、遥控多种控制方式供用户选择； 手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作；控制器上设有一键锁定功能，防止 误操作；

3、程控数量（定时消毒） ≥6 组，具备工作时间自动累计功能，满足临床需求；

4、采用复合式过滤器，可有效去除有机气体和医院的各种异味；采用新型多功能 两段式等离子体模块，杀菌效率高，集尘效果好，方便维护保养；

5、产品具有报警功能，等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警、 风机故障报警。

D腹膜透析液37℃恒温箱（数量1台）

- 医用恒温设计，专为腹膜透析液加温存放，恒定 37℃，控温精准、带超温报警。

- 微电脑数显控温，内胆不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁。

- 具备医疗器械备案凭证。

4、运行稳定、低噪音，满足科室日常使用，整机质保一年。