- 电子支气管镜技术参数（数量1台）

- 一、电子支气管镜（操作部）：

▲1.景深：3-160mm； 视场角≥120°；

▲2.成像分辨率≥11lp/mm；

3.软镜工作软管有效长度≥600mm；

4.工作软管不含光纤，电子成像技术；

5.软镜插入管1外径≤4.0mm;工作管道内径≥2.0mm；

6.插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°；

7.操作手柄≤2个电子功能按键，即可完成图像显示器的图像冻结或调光，图像拍照、录像，以及录中拍功能，避免多个电子功能按键频繁切换操作；

- 自带LED光源，耐用性强，具备防雾功能；兼容Olympus的一次性吸引按钮、活检阀、清洗管道；

- ▲9.亮度调节：≥5级亮度调节，可调节配套使用的电子支气管镜上的LED灯的亮度，非仅调节显示屏幕亮度；

▲10.电子支气管镜操作部无需防水帽可整体放入水中浸泡清洗消毒，其内腔密封性能承受22KP压强；

11.采用无顶针双向通气阀，气体分子自由进出，液体无法进入，降低误操作风险；

- 12.人体工程学设计指膜印操作手柄，握持舒适稳定，利于长时间使用。

- 13.LED光源显色指数Ra≥80;照明光源相关色温应不小于3000K

- ▲14.产品可耐受≥1800次戊二醛消毒，过氧化氢低温等离子灭菌≥120次，提高设备利用率、降低综合成本、促进技术更新与升级、符合法规与标准以及提升患者满意度；

二、电子内窥镜图像处理器

1.显示功能：高清显示器，分辨率为≥1080*800，自带≥10"电容触摸屏，支持双指缩放，屏幕可以放大≥3倍；安卓智能系统终身提供免费升级服务；

▲2.内窥镜摄像系统可持续录制视频≥120分钟，外置可插拔SD存储卡槽、USB接口直接存储图片、视频及HDMI视频输出接口；

- 3.视频输出接口：具有高清画质的视频输出，可外接高清显示屏同屏显示和连接医用高清工作站；

- 4.具有冻结、调光、拍照和摄像功能，具备图像、视频回放功能；

- ▲5.亮度、对比度、清晰度、饱和度≥8级可调节，优化图像质量；

- 6.供电方式：锂离子可充电电池，5000mAH，电池工作时间≥200分钟；

- 7.图片管理，图片可根据医护人员的需求，选择JPG、BMP两种不同的图片格式；

- ▲8.具有文件管理功能，文件夹可重命名设置，以患者的姓名设置文件名称，方便医护人员对检查患者资料的管理；

9.提示功能：具有摄录时间长短提示功能、调光提示功能和电量智能检测指示标示；

- 10.白平衡功能：具有手动、自动一体设计白平衡功能；

- 11.具有染色成像技术、血管增强技术；

▲12.电子内窥镜图像处理器主机可连接使用电子支气管镜、一次性支气管镜、电子鼻咽喉镜；

▲13.连接方式：电子内窥镜图像处理器与支气管镜具备有线连接、无线连接功能，让操作人员舒适度、自由度更好，操作空间及距离更大。

- 产品使用寿命设定≥10年，提高设备利用率、降低综合成本、促进技术更新与升级、符合法规与标准以及提升患者满意度。

- 三、主要基本配置

- 1.电子支气管镜                       1条

- 2.电子内窥镜图像处理器               1台

- 3.内镜台车                           1台

- 4.有线视频连接线                     1条

- 5.一次性支气管镜                     2条

床旁超声诊断仪参数（数量1台）

系统通用功能：

彩色监视器：≥15寸高分辨率彩色LED监视器

★主机探头接口：≥2个，非扩展接口。

安全性能：符合国家标准

探头规格：

频率：探头频率范围1.0-20.0MHz

高频探头中心频率≥10MHz

支持探头类型：凸阵，线阵，相控阵，腔内

线阵探头有效阵元≥192

二维图像主要参数：

可选探头群工作频率范围（1.0-20.0MHz）

- 探头配置：

- 腹部凸阵探头频率1.0-5.0MHz

- 线阵探头频率4.0-15.0MHz

相控阵探头频率1.0—4.0MHz

腔内凸阵探头频率4.0-10.0MHz

扫描速率

- 凸阵探头，18cm深时，全视野扫描帧率≥80帧/秒

发射声束聚焦≥4段

接收方式：可视可调动态范围≥180

二维灰阶≥256

数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变速，A/D≥14 BIT

电影回放：灰阶图像回放≥16000幅；

预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节及常用所需的外部调节及组合调节

增益调节：TGC分段≥8

谐波：所选探头均支持脉冲反相谐波

扫描深度≥30cm

频谱多普勒成像技术参数：

支持方式：PWD、CWD、HPRF

最大测量速度：PWD：血流速度最大8.5 m/s
CWD：血流速度最大35 m/s

最低测量速度：≤3 mm/s（非噪声信号）

显示方式：B、 B/PWD、B/CW、B/HPRF,、B/M、B/B、B/CFI/D

电影回放：≥400秒，Doppler及M型电影回放时可以测量和计算

零位移动：≥8级

取样宽度及位置范围：宽度 1–30mm；分级；

彩色多普勒

显示方式：能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

彩色显示帧频：
凸阵探头， 18cm深时,全视野彩色显示帧频≥8帧/秒

偏转角：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°~+30°

显示控制：零位移动≥8级可调，黑白与彩色比较双实时彩色对比

彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）及方向性能量图

超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、Color Dopple输出功率可调。