# 高流量呼吸湿化治疗仪技术参数（数量3台）

一、适用范围：

鱼跃高流量呼吸湿化治疗仪用于有自主呼吸的患者，通过提供一定流量、加温湿化的呼吸气 体进行治疗，这些患者包括需要湿化治疗、氧气治疗、气管插管和气管切开的患者。

二、关键技术参数

1 、温度控制范围 29℃至 37℃; 高流量模式下温度 9 档调节，步进 1℃ , 低流量模式与持续正压通气模式下温度为 34℃ , 温度传感器在病人界面近端，保证患者使用的舒适度；

2 、一体化加温湿化器，湿化档位 1-7 档；

△3 、一体化流量调节，范围 2-60LPM ，可根据病人的不同提供低流量和高流量两种模式。具有流量爬坡功能，爬坡时间范围：0-20min ，步进 2min；

4 、具有持续正压通气（CPAP）模式，压力范围：4cmH2O～20cmH2O ，压力步进：0.5cmH2O；

5 、7 英寸触摸式液晶显示屏，无论是佩戴橡胶手套或是用笔，各种情况下均可轻松操作；

△6、标配血氧饱和度/脉率监测，实时监测与记录血氧饱和度情况。可选配儿童款血氧探头；

7 、流量、温度、氧浓度、SPO2 、脉率、呼吸频率、ROX 指数、氧源压力可同屏幕实时显示；

△8 、电磁阀式自动控制氧浓度，一键设定无需手动调节，一体化超声实时氧浓度监测，无氧电池消耗，寿命长，精确调节 FiO2 ，范围：21%- 100% ，步长 1%。

9 、加温湿化器的湿化水罐：

a. 由水瓶自动加水，可变容积 50ml 至 150ml；

b.顺应性 ≤ 0.6ml/cmH2O；

10 、配置加温呼吸管路，具有高密度均匀分布螺纹加热丝，加热丝总长度≥ 700cm ，螺旋管路且带温度传感器监控；

△11、可根据临床需求及不同地域季节选择不同适宜温度，还可根据用户感受，进一步调节输出湿度的大小；

△12 、专利性创新气路设计，气体单向流通且不回流主机，主机无需消毒；

13 、具有高密度过滤棉，避免交叉感染，同时带有滤棉提醒功能，滤棉提醒时间可设置，医护人员可根据时间及时更换过滤棉；

△14 、具有日志记录功能，事件记录及报警记录分别显示，方便医务人员总结经验；

△15 、内置趋势回顾图，具有数据存储功能，可回顾 1 天、3 天、7 天的温度，流量，氧浓度，脉率，血氧等参数；

16 、具有以下各种报警功能指示：干烧报警、管路使用异常报警、环境温度过高报警、环境 温度过低报警、无法达到目标温度、氧浓度过高报警、氧浓度过低报警、氧源压力过高报警、氧源压力过低报警；

17 、具备一键报警消音功能；

18 、具有以下提示功能：预设治疗时间已到提示、运行断电声音提示；

△19 、内置 PID 控制算法，对流量、氧浓度、温湿度等参数进行精确稳定控制；

△20、管路及鼻塞干燥功能：机器停止治疗后继续进行吹扫，对管路及鼻塞进行干燥和清洁，同步排出气道内剩余气体。

有创多功能心电监护仪参数（数量5台）

一、主机功能：

- 模块化插件式监护仪，采用无风扇设计，主机≥4个插件槽，便携式提手

- ★≥12寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1280*800，≥12通道显示，支持多点手势操	作，屏幕亮度自动调节

- ★具有多参数监测模块，具有多参数监测模块，可测量心电、呼吸、无创血压、血	氧、体温、脉率

- 内置锂电池，供电时间≥4小时

- ★可升级人工智能语音助手，能快速响应操作语音指令“测量血压”、“大字符屏”、“冻	结波形”、“关闭报警”等，减轻医护人员工作量

- ★支持升级同一品牌的智能输液监护模块，在监护仪界面上实现输液滴速监控，提	高输液时监护的安全性

6.1 ★止液功能：滴速异常时报警并止液；输液完成时报警并止液；模块断电时，止液夹可通过按键打开，不影响输液。

6.2 ★滴速测量范围：5～200 Drops/min（常规管1mL = 20滴）

- 工作模式：监护模式、待机模式、插管模式、夜间模式、隐私模式、演示模式

- ★设备具有物联卡，方便科室查看设备的使用时长和效益分析，提高设备的管理效	率，提供物联网软件及账号给到科室管理设备

- 监护仪设计使用年限≥8年

二、监测参数：

- 标配：心电、呼吸、脉率、无创血压、血氧饱和度、双通道体温

- ★可选配：有创血压、呼气末二氧化碳（主流/旁流/微流）、麻醉气体（主流/微流）、	脑电双频指数（BIS）、无创连续心排量(ICG)、无创血红蛋白（SpHb)、呼吸力学（RM)、	脑电模块(EEG)、脑氧模块（rSO2）、肌松模块（NMT），支持热插拔，即插即用

- 具备3导、5导、6导心电导联切换功能，可升级12导心电

- ★具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准	确监测

- 具有ECG信号质量标志，能指示主要计算导联的信号质量

- ★ST段分析具有ST Graphic界面与ST view界面，同屏12导ST段波形片段实时显示

- ★提供≥26种心律失常分析（含房颤）

- QT/QTc实时连续监测和起搏器分析功能

- 无创血压具有手动、周期、快速、序列测量方式

- 支持24小时动态血压分析功能，辅助评判高血压患者的血压趋势数据

- 可监测灌注指数PI，测量范围0.05-20%，能有效反应末梢循环的功能状态

- ★呼吸率及呼吸波形可通过脉搏波监测，适用更多人群，无须耗材，降低成本

- 可升级双有创血压监护仪或双有创血压模块，支持至少8个通道有创血压，支持	CVP/ICP/PPV/PAWP等测量

- 支持升级BIS监测模块，可监测双频指数（BIS）、肌电活动（EMG）、抑制比（SR）、	频谱边缘频率（SEF）等参数的监测，可显示一道波形：脑电波形（EEG）

- 可选配无创连续心排量(ICG)，支持HR、MAP、CI、SI、SVRI、LVET、CO、TFC等测	量参数，有效监测病人的血液动力学状态

- 可选配呼吸力学模块（RM），适用于新生儿、小儿、成人，具有呼吸氧合图、呼吸	环，支持PAW、TVe/TVi、MVe/MVi、RR等测量参数，有效监测病人肺部的顺应性情况

- ★可选配Masimo Rainbow模块，支持监测灌注变异指数（PVI）、无创血红蛋白（SpHb)、	碳氧血红蛋白（SpCO）、高铁血红蛋白（SpMet）等参数

- ★可选配自主品牌的脑电模块(EEG)，支持监测四通道EEG波形

- ★可选配脑氧模块(rSO2)

三、数据存储功能：

- ★趋势图可存储至少1800小时

- 至少3000个参数报警事件，以及事件发生时刻相关的参数波形

- 至少3000个ARR 事件，以及事件发生时刻相关的参数波形

- ★至少2400组NIBP数据存储

- 全息波形可存储至少72小时

四、临床辅助功能：

1.具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易

2.具备血液动力学、药物计算、氧合计算、通气计算和肾功能计算功能

3.★具有EWS早期预警评分、GCS格拉斯哥昏迷指数评分，快速直观评估病人病情

4.★具备抢救模式，支持CPR助手，可记录抢救过程中的用药和操作

5.★可升级脓毒症指南，满足2021 SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单，并提供治疗建议

6.★可升级BOA界面，协助监测麻醉三个阶段麻醉诱导、麻醉维护、麻醉复苏的安全性和参数控制

注：打★条款必须满足