A生物测量仪技术参数（数量1台）

- 主要功能：

1.基于低相干光干涉成像的光学检测测量技术，对人眼前节和后节同时成像（断层扫描图），获得精确眼轴长度数据。

- 一次采集即可获得眼轴长、中央角膜厚度、角膜曲率、前房深度、瞳孔直径、白到白距离、角膜散光轴、晶体厚度（LT）等。

- 具有拟置入人工晶体度数计算功能。

- ★3.具备视网膜测量功能。

- ★4.具备脉络膜厚度测量功能。

5.采集过程中可同时获取清晰的前节和后节OCT图像。

6.主机和电脑一体化的设计，高清触摸显示屏。

二、主要技术指标

1.信号光源：

★1.1  OCT:中心波长＞1000nm

- 1.2  入眼平均功率：≤3.79mw

- 1.3  虹膜成像：中心波长＞900nm

- 1.4  角膜处1mm孔径的功率≤100μw

- 1.5  固视光源：中心波长＞500nm

- 1.6  照度≤2lx

- 2. A扫描频率：≥7kHz

3. B扫描率：≥5帧/秒

4. 测量眼后节扫描范围：

★4.1  眼后节扫描宽度≥4mm

★4.2  眼后节扫描深度≥2.2mm

5. 眼后节分辨率

★5.1  纵向分辨率≤13μm

5.2  横向分辨率≤25μm

★6.眼轴长(AXL)测量范围: 13 mm – 37.0mm

7.眼轴长测量精度：±0.02mm,显示精度： 0.01mm，重复性≤33μm

★8.中央角膜厚度CCT测量范围：0.2mm-1.4mm

9.角膜屈光度K测量范围：28.1D-84.3D

10.角膜屈光度测量精度：±0.25D,显示精度：0.01D

11.角膜曲率半径R:4mm–12mm

12.角膜曲率半径测量精度：±0.05mm,显示精度：0.01mm

- 13.前房深度ACD测量范围：1.3mm-4.7mm

14.晶体厚度LT测量范围：2mm-5.15mm

15.晶体厚度测量精度：±0.05mm,显示精度：0.01mm

- 16.瞳孔直径PD测量范围：0.5mm-13.5mm

17.瞳孔直径测量精度：±0.09mm，显示精度：0.01mm

18.白到白距离WTW测量范围：6-16mm

19.白到白距离测量精度：±0.1mm, 显示精度：0.01mm

20.角膜散光轴测量范围：0 º-180 º

21.具有SRK Ⅱ、SRK/T、Holladay 1、Hoffer Q、Haigis、Shammas-PL等人工晶体计算公式

22.具有授权的Kane人工晶体计算公式。

- 23.可视化测量，可呈现角膜OCT图像。

- 24.可视化测量，可呈现眼底OCT图像。

25..具有固视功能。

26..左右眼自动识别。

27.支持DICOM、蓝牙，可将数据保存至指定位置。

B.眼科Nd:YAG激光治疗仪（数量1台）

- 激光器类型：Q开关Nd:YAG激光

  - 激光波长：1064nm

  - 冷却方式：空气冷却

  - 发射方式：至少包括单脉冲发射、双脉冲发射和3脉冲发射。

  - 脉冲宽度：≤4ns

  - 光斑直径：≤8μm。

  - 激光入射角：≤16°

  - 光斑直径：≤8μm

  - 重复频率：≥3Hz

  - ▲光斑焦点设置范围：0～500μm

  - 光斑焦点可调：3档位可调，包括前偏移(+)、后偏移(-)、零偏移(0)

- 裂隙灯

  - ▲原装进口裂隙灯、激光一体化，配备原厂电动升降台。

  - 光源：LED

  - 放大倍率≥3档可调

  - ▲照明角≥2个档位可调

  - 工作距离：80 mm

  - 焦距：94 mm

  - 下颌拖：可调，高度调节行程 70 mm

  - 裂隙宽度：0–14 mm

  - 照明视野直径：0.2 mm-14 mm，连续可调

  - 裂隙旋转角度：180°

  - 照明角度：水平方向 40°

  - 滤光片：钴蓝滤光片

- 操作

  - 具备液晶触摸显示屏

  - 瞄准光亮度调节功能。

  - 具备脉冲计数和清零功能

  - ▲具备能量计数和清零功能

  - ▲具备激光准备状态提示