电子支气管镜系统

一、图像处理装置  数量：1台

▲1、图像处理装置和LED光源一体式设计，搭载≥5色LED ；

2、至少三种测光模式：自动测光、峰值测光、平均测光；

3、具备模拟信号与数字信号输出；

▲4、支持特殊光成像技术，至少支持窄带光成像（NBI）、窄带成像（WLNBI）、双红光成像（RDI）、双滤光染色技术（OE）、窄光谱成像（NSI）中的一种

▲5、具备4K超高清画质输出，支持≥5种不同光观察模式，可在触摸屏上任意选择使用；

6、特殊光观察模式：可对色调、构造、亮度进行联合强调；

7、可以提高较暗部分的亮度，同时减少支气管镜先端部眩光的发生，利于观察深层腔体结构；

8、具备内镜图像大小选择功能，具备电子放大功能；

9、色调调节可以进行红色、蓝色、色度三种调节，≥15 档可选择；

10、自动增益功能：因内镜先端部距离目标较远而使光线不足时，图像信号可以自动增强；

11、图像强调功能：电子强调内镜图像的细微形态或轮廓来提高图像锐度，具备≥两种强调模式；

12、广泛的兼容性，可同时兼容同时与顺次成像功能；

▲13、可兼容同品牌电子支气管镜、超声支气管镜、超声小探头等多种内窥镜；

一、图像处理装置  数量：1台

▲1、图像处理装置和LED光源一体式设计，搭载≥5色LED ；

2、至少三种测光模式：自动测光、峰值测光、平均测光；

3、具备模拟信号与数字信号输出；

▲4、支持特殊光成像技术，至少支持窄带光成像（NBI）、窄带成像（WLNBI）、双红光成像（RDI）、双滤光染色技术（OE）、窄光谱成像（NSI）中的一种

▲5、具备4K超高清画质输出，支持≥5种不同光观察模式，可在触摸屏上任意选择使用；

6、特殊光观察模式：可对色调、构造、亮度进行联合强调；

7、可以提高较暗部分的亮度，同时减少支气管镜先端部眩光的发生，利于观察深层腔体结构；

8、具备内镜图像大小选择功能，具备电子放大功能；

9、色调调节可以进行红色、蓝色、色度三种调节，≥15 档可选择；

10、自动增益功能：因内镜先端部距离目标较远而使光线不足时，图像信号可以自动增强；

11、图像强调功能：电子强调内镜图像的细微形态或轮廓来提高图像锐度，具备≥两种强调模式；

12、广泛的兼容性，可同时兼容同时与顺次成像功能；

▲13、可兼容同品牌电子支气管镜、超声支气管镜、超声小探头等多种内窥镜，

二、电子支气管内窥镜（检查镜） 数量： 1条

1、 视野角度:通常≥120度；

2、 景深：2-100mm；

3、 先端部外径≤4.8mm；

4、 钳子管道内径≥1.90mm；

5、 弯曲部角度：上≥210度、下≥130度；

6、 插入部有效长度：≥600mm；

▲7、插入管左右旋转角度≥120°；

▲8、前端导光束上下对称分布，可提供均匀明亮光线，达到更好的观察效果；（提供彩页或说明书证明文件）

▲9、支持特殊光成像技术，至少支持窄带光成像（NBI）、窄带成像（WLNBI）、双红光成像（RDI）、双滤光染色技术（OE）、窄光谱成像（NSI）中的一种；（提供彩页或说明书证明文件）；

10、带内镜信息记忆功能：内镜有记忆芯片，可将所连接内镜重要参数显示于显示器上；

11、防水一触式接头，无需防水帽，接头完全防水。

四、其他配置

1、台车一台

2、高清图文工作站一套