督脉灸疗床参数（数量2台）参数：

1.产品结构与尺寸：产品结构：非仓式,床体和控制台分体式设计，产品尺寸：190cm x70cm x66cm,允差±10%

2.治疗原理：主要借助艾草灼烧的热力，给人体以温热性刺激，通过经络穴的作用，以达到防病及治病的一种方法。

3.艾材使用方式：将艾材直接加入艾槽，自动引燃，节省手动点火的时间，热量直接经皮肤吸收。

4.超温保护装置：具有自动保护装置，避免灼伤皮肤（保护温度：55℃±1.5℃）

5.报警装置：具有超温报警装置，避免意外发生

6.定时调节功能：5-180min 可调节，步进5min，允差：士1%

7.定时终止功能：定时时间达到时，终止现工作状态功能

8.噪声指标≤60dB

9.载荷能力≤150kg无损伤，无变形

10.净烟功能：自动静烟：无需外排烟雾，设备具有自动净烟功能

11.升降调温操作方式：手柄和主控都可操作，方便使用者操作

12.升降调节参数：艾槽的升降行程为0-15cm，允差±2cm

13.治疗温度参数：最高治疗温度应不大于60°℃，允差±3°℃；温度均匀性≤±5°℃

14.操作界面配置：液晶显示屏触摸操作界面+手柄

15.核心功能：具有背部熏烤功能

16.艾槽容量：150-200g，燃烧充分，治疗时间长，提高治疗效果

17.床面灸疗槽尺寸：长700*宽110（mm），允差±5mm

18.电源与功率输入电压：交流220V；额定功率：750VA

19.语音操控功能：具备语音操控功能

手摇式带轮三折叠病床（配套床头柜）数量10张参数：

- 规格尺寸可满足临床使用

- 双摇式，背部、腿部需有一定角度的升降

3、床面板承重能力强，整板受力均衡，抗压力强，耐用不变形。

4、摇手操作省力轻松

5、床头尾两侧配有输液架插孔，可供患者输液使用；床面两侧下方具有4个ABS数引流挂钩

- 输液架：配全不锈钢输液架

- 床垫大小要与床面配合

- 配备床头柜

- 滚轮滑动灵活，耐磨